## ClinicScenario
操作步骤 | 期望结果
Part 1 | N/A
打开输液泵并插入电源，等待自检完成。 | LCD屏幕亮起，泵进入停止状态。
选择输注模式为基本模式。 | 设置成功。
设置基本模式基本速率单位为‘mL/h’。 | 设置成功。
手动灌注和加载管路。 | 执行排气操作，当排气量达到6.00mL时，排气完成。
打开药物库。 | 设置成功。
选择药物为盐酸氨溴索注射液。 | 设置成功。
设置速率为80ml / h，输液量为100mL。 | 设置成功。
按开始键开始输注。 | 泵处于运行状态。
输注完成。 | 屏幕出现输注完成警报。
按停止键停止输注。 | 警报清除成功，泵处于停止状态。
设置速率为80ml / h，输液量为100mL。 | 设置成功。
按开始键开始输注。 | 泵处于运行状态。
如果由于管路中的空气导致泵报警，屏幕出现管路阻塞警报，按停止键停止。 | 警报消除成功，泵处于停止状态。
按快进键后进行排气。 | 执行排气操作，当排气量达到6.00mL时，排气完成。
按开始键开始输注。 | 泵处于运行状态。
输注完成。 | 屏幕出现输注完成警报。
按停止键停止输注。 | 警报消除，泵处于停止状态。
设置药物为前列地尔。 | 设置成功。
设置速率为120ml / h，输液量为100mL。 | 设置成功。
按开始键开始输注。 | 泵处于运行状态。
输注完成。 | 屏幕出现输注完成警报。
按停止键停止输注。 | 警报消除，泵处于停止状态。
调整药物为脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液。 | 设置成功。
输入速率80 ml / h，输液量为100mL。 | 设置成功。
按开始键开始输注。 | 泵处于运行状态。
输注完成。 | 屏幕出现输注完成警报。
按停止键停止输注。 | 警报消除，泵处于停止状态。
将药物改为阿莫西林。 | 设置成功。
设置速率为80 ml / h，输液量为100mL。 | 设置成功。
按开始键开始输注。 | 泵处于运行状态。
输注完成。 | 屏幕出现输注完成警报。
按停止键停止输注。 | 警报消除，泵处于停止状态。
调整药物为脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液。 | 设置成功。
输入速率80 ml / h，输液量为100mL。 | 设置成功。
按开始键开始输注。 | 泵处于运行状态。
输注完成。 | 屏幕出现输注完成警报。
按停止键停止输注。 | 警报消除，泵处于停止状态。
Part 1.2 | N/A
开启泵并等待自检完成。 | LCD屏幕亮起，泵进入停止状态。
选择输注模式为基本模式。 | 主界面显示基本模式编辑界面。
设置基本模式基本速率单位为‘mL/h’。 | 设置成功。
手动灌注和加载管路。 | 执行排气操作，当排气量达到6.00mL时，排气完成。
打开药物库。 | 设置成功。
设置药物。 | 设置成功。
将延时输注状态设置为开。 | 设置成功。
将延时输注时间设置为10分钟。 | 设置成功。
设置速率为8ml / h，输液量为50mL。 | 设置成功。
按开始键开始输注。 | 泵延迟10分钟后后进入运行状态。
输注完成。 | 屏幕出现输注完成警报。
按停止键停止输注。 | 警报消除，泵处于停止状态。
设置药物。 | 设置成功。
将延时输注状态设置为关。 | 设置成功。
设置速率为80ml / h，输液量为100mL。 | 设置成功。
按开始键开始输注。 | 泵进入运行状态。
输注完成。 | 屏幕出现输注完成警报。
按停止键停止输注。 | 警报消除，泵处于停止状态。
Part 1.3 | N/A
开启泵并等待自检完成。 | LCD屏幕亮起，泵进入停止状态。
选择输注模式为基本模式。 | 主界面显示基本模式编辑界面。
设置基本模式基本速率单位为‘mL/h’。 | 设置成功。
手动灌注和加载管路。 | 执行排气操作，当排气量达到6.00mL时，排气完成。
打开药物库。 | 设置成功。
设置药物为葡萄糖水溶液。 | 设置成功。
设置速率为3mL/h，输液量为50mL。 | 设置成功。
按开始键开始输注。 | 泵处于运行状态。
运行20分钟后改变速率为5mL/h。 | 设置成功。
运行20分钟后改变速率为7mL/h。 | 设置成功。
输注完成。 | 泵端出现输注完成警报。
按停止键停止输注。 | 警报消除成功，泵处于停止状态。
Part 1.4 | N/A
开启泵并等待自检完成。 | LCD屏幕亮起，泵进入停止状态。
选择输注模式为基本模式。 | 主界面显示基本模式编辑界面。
设置基本模式基本速率单位为‘mL/h’。 | 设置成功。
手动灌注和加载管路。 | 执行排气操作，当排气量达到6.00mL时，排气完成。
打开药物库。 | 设置成功。
设置药物为阿莫西林注射液。 | 设置成功。
设置速率为70mL/h，输液量为100mL。 | 设置成功。
按开始键开始输注。 | 泵处于运行状态。
输注完成。 | 泵端出现输注完成警报。
按停止键停止输注。 | 警报消除成功，泵处于停止状态。
Part 2 | N/A
开启泵并等待自检完成。 | LCD屏幕亮起，泵进入停止状态。
选择输注模式为基本模式。 | 设置成功。
手动灌注和加载管路。 | 执行排气操作，当排气量达到6.00mL时，排气完成。
打开药物库。 | 设置成功。
选择药物为NaCl。 | 设置成功。
设置速率为30mL/h，输液量为30mL。 | 设置成功。
按开始键开始输注。 | 泵处于运行状态。
输注完成。 | 泵端出现输注完成警报。
按停止键停止输注。 | 警报消除成功，泵处于停止状态。
设置速率为25mlL/ h，输液量为30mL。 | 设置成功。
按开始键开始输注。 | 泵处于运行状态。
输注完成。 | 屏幕出现输注完成警报。
按停止键停止输注。 | 警报消除成功，泵处于停止状态。
设置药物为红霉素。 | 设置成功。
设置速率为30mlL/ h，输液量为30mL。 | 设置成功。
按开始键开始输注。 | 泵处于运行状态。
输注完成。 | 屏幕出现输注完成警报。
按停止键停止输注。 | 警报消除成功，泵处于停止状态。
设置速率为25mlL/ h，输液量为30mL。 | 设置成功。
按开始键开始输注。 | 泵处于运行状态。
输注完成。 | 屏幕出现输注完成警报。
按停止键停止输注。 | 警报消除成功，泵处于停止状态。
Part 2.2 | N/A
开启泵并等待自检完成。 | LCD屏幕亮起，泵进入停止状态。
选择输注模式为基本模式。 | 主界面显示基本模式编辑界面。
设置基本模式基本速率单位为‘mL/h’。 | 设置成功。
手动灌注和加载管路。 | 执行排气操作，当排气量达到6.00mL时，排气完成。
打开药物库。 | 设置成功。
设置药物为NaCl。 | 设置成功。
将延时输注状态设置为开。 | 设置成功。
将延时输注时间设置为10分钟。 | 设置成功。
设置速率为25ml / h，输液量为260mL。 | 设置成功。
按开始键开始输注。 | 泵延迟10分钟后进入输注状态。
输注完成。 | 屏幕出现输注完成警报。
按停止键停止输注。 | 警报消除，泵处于停止状态。
设置药物为红霉素。 | 设置成功。
将延时输注状态设置为关。 | 设置成功。
设置速率为30ml / h，输液量为30mL。 | 设置成功。
按开始键开始输注。 | 泵进入运行状态。
输注完成。 | 屏幕出现输注完成警报。
按停止键停止输注。 | 警报消除，泵处于停止状态。
Part2.3 | N/A
开启泵并等待自检完成。 | LCD屏幕亮起，泵进入停止状态。
选择输注模式为基本模式。 | 设置成功。
手动灌注和加载管路。 | 执行排气操作，当排气量达到6.00mL时，排气完成。
打开药物库。 | 设置成功。
选择药物为NaCl。 | 设置成功。
设置速率为30mlL/ h，输液量为30mL。 | 设置成功。
打开夜间模式。 | 设置成功。
设置夜间模式时间段为19：00至6：00。 | 设置成功。
将阻塞水平提高到4级。 | 设置成功。
静音按键音。 | 设置成功。
按开始键开始输液。 | 泵处于运行状态。
输注完成。 | 屏幕出现输注完成警报。
按停止键停止输注。 | 警报消除成功，泵处于停止状态。
选择药物为红霉素。 | 设置成功。
设置速率为30mlL/ h，输液量为30mL。 | 设置成功。
按开始键开始输液。 | 泵处于运行状态。
输注完成。 | 屏幕出现输注完成警报。
按停止键停止输注。 | 警报消除成功，泵处于停止状态。

## FreeTest
序号 | 操作步骤 | 期望结果 | 脚本命名 | 脚本状态 | 执行情况
Part 1 | 1.输注设置---选择管路品牌A； 2.基本模式，设置任意有效参数； 3.启动输注，获取输注中界面的管路品牌B； 4.停止输注。 | 获取管路品牌A与B一致。 | test_FreeTest_part_001.py | Done | Pass
Part 2 | 1.仅设置速率参数为A，启动输注； 2.输注中修改速率参数为B，保存继续以B输注； 3.修改速率参数为C，保存继续以C输注； 4.停止输注。 | 获取输注中界面的速率参数，分别为A-B-C-C。 | test_FreeTest_part_002.py | To Do
Part 3 | 1.累计量清零； 2.设置任意有效参数，启动输注（设置中速率即可）； 3.获取当前输注中界面累计量为A； 4.切换至快速输注界面，然后退出； 5.再次获取输注中界面累计量为B； 6.停止输注。 | 获取的累计量A与B差值不会太大。 | test_FreeTest_part_003.py | To Do
Part 4 | 1.分别设置速率A，输液量B和时间参数C； 2.切换界面（菜单界面/排气界面/待机模式界面）； 3.再返回至主界面，检查界面参数。 | 获取的速率、输液量、时间参数仍为A,B,C。 | test_FreeTest_part_004.py | To Do
Part 5 | 1.累计量清零，设置速率，输液量，时间参数C（大于5分钟），启动输注； 2.获取累计量A； 3.进行快速输注1分钟，然后停止快速输注，返回输注中界面； 4.获取累计量B和剩余时间D。 | 累计量B大于累计量A（差值视速率而定）； 剩余时间D小于时间C（差值另计算）。 | test_FreeTest_part_005.py | To Do
Part 6 | 1.获取主界面累计量A（非零）； 2.切换界面（菜单界面/排气界面），返回； 3.获取累计量B。 | 获取的累计量A与B一致。 | test_FreeTest_part_006.py | To Do
Part 7 | 1.设置屏幕亮度为A； 2.设置夜间模式时间段，确保当前泵端时间在夜间模式时间段内； 3.设置夜间模式屏幕亮度B，确保B远远小于A，开启夜间模式。 | 夜间模式状态下，获取当前屏幕亮度为B。 | test_FreeTest_part_007.py | Done | Pass
Part 8 | 1.获取累计量A； 2.执行排气操作，使排气量达到最大值6mL后停止； 3.获取累计量B。 | 获取的累计量A与B数值一致。 | test_FreeTest_part_008.py | To Do
Part 9 | 1.设置速率1.5mL/h，输液量24mL，时间自动计算； 2.开始输注； 3.直到自动输注完成。 | 获取时间参数为16h； 输注完成报警触发，无异常。 | test_FreeTest_part_009.py | To Do
Part 10 | 1.仅设置速率参数； 2.输注一段时间后触发高优先级报警； 3.停止后返回主界面； 4.再次重新开始输注； 5.停止输注。 | 可以重新开始输注，无异常。 | test_FreeTest_part_010.py | To Do
Part 11 | 1.先设置时间参数，再设置输液量参数，速率自动计算； 2.开始输注； 3.停止输注。 | 正常启动输注。 | test_FreeTest_part_011.py | Done | Pass
Part 12 | 1.设置速率10mL/h，时间1h，启动输注； 2.进入快速输注，然后返回； 3.获取输注中界面速率参数A，然后停止输注。 | 获取的速率参数A值为10。 | test_FreeTest_part_012.py | To Do
Part 13 | 1.设置KVO值为10； 2.设置速率，时间参数，启动输注； 3.等待输注完成进入KVO，获取马达状态； 4.停止输注。 | 马达状态为转动。 | test_FreeTest_part_013.py | To Do
Part 14 | 1.设置即将输注完成报警为输液量5mL,排气，使排气量达到最大6mL； 2.全参数设置，启动输注； 3.执行Bolus操作; 4.等待触发即将输注完成和输注完成报警，停止输注。 | 输注正常。 | test_FreeTest_part_014.py | Done | Pass
Part 15 | 1.安全设置--即将输注完成--输液量--15； 2.设置速率1200，输液量1，等待输注完成进入KVO，然后停止输注； 3.重新开始输注，仅速率1200运行，停止输注。 | 重新开始输注时，无异常即将输注完成报警发生，获取Alarm为空。 | test_FreeTest_part_015.py | Done | Pass
Part 16 | 1.进行排气操作； 2.仅设置速率参数，启动输注； 3.触发门打开报警。 4.停止输注。 | 获取报警ID，为门打开； 获取马达状态为停止。 | test_FreeTest_part_016.py | To Do
Part 17 | 1.不安装管路； 2.设置速率参数，启动输注； 3.停止输注。 | 获取AlarmID，无法正常输注运行。 | test_FreeTest_part_017.py | Done | Fail

## SmokeTest
操作步骤 | 期望结果
Smoke Test V004 | N/A
1.2.3.1 基本模式 | N/A
1.2.3.1.1 功能配置 | N/A
进入菜单下的输注设置，设置输注模式为基本模式。 | 设置成功。
设置延时输注功能为开，并且打开KVO速率运行。 | 设置成功。
设置药物库功能为开。 | 设置成功。
返回菜单界面进入安全设置，设置运行时编辑参数功能为开。 | 设置成功。
设置即将输注完成报警的触发条件为时间，剩时间参数设置为3min。 | 设置成功。
设置按键锁功能为开。 | 设置成功。
1.2.3.1.2 输注运行 | N/A
1.2.3.1.2.1 仅设置速率 | N/A
基本模式主界面，正确安装管路，设置如下参数： | 设置成功，无法启动输注。提示：速率超范围。
1.仅设置速率，确保速率超范围（Rate<0.10mL/h）
2.延时输注时间不设置
3.设置任意药物
按开始/停止键。
基本模式主界面，正确安装管路，设置如下参数： | 开始输注。
1.仅设置速率，确保速率正常（0.10mL/h<Rate<1200.00mL/h）
2.延时输注时间不设置
3.设置任意药物
按开始/停止键。
输注过程中按OK键修改速率为任意有效值后再按OK键确认。 | 泵继续以新设置的速率运行。
按开始/停止键。 | 停止输注。
1.2.3.1.2.2 先设置时间再设置输液量 | N/A
基本模式主界面，正确安装管路，设置如下参数： | 开始输注。
1.设置时间参数为有效的任意值
2.设置输液量参数为有效的任意值.
3.速率（自动计算）
4.延时输注时间不设置
5.设置任意药物
按开始/停止键。
输注过程中按OK键修改时间为任意有效值后按OK键确认。 | 泵继续以新计算的速率运行，剩余量不变。
按开始/停止键。 | 停止输注。
1.2.3.1.2.3 先设置速率再设置输液量 | N/A
基本模式主界面，正确安装管路，设置如下参数： | 开始输注。
1.设置速率，确保速率正常（0.10mL/h<Rate<1200.00mL/h）
2.设置输液量参数为有效的任意值.
3.时间（自动计算）
4.延时输注时间不设置
5.设置任意药物
按开始/停止键。
输注过程中按OK键修改速率为任意有效值后按OK键确认。 | 泵继续以新设置的速率运行，剩余量不变，剩余时间更新。
按开始/停止键。 | 停止输注。
1.2.3.1.2.4 正常输注 | N/A
基本模式主界面，正确安装管路，设置如下参数： | 设置成功。
1.设置速率，确保速率正常（0.10mL/h<Rate<1200.00mL/h）
2.设置输液量参数为有效的任意值.
3.时间（自动计算）
4.延时输注时间设置为10秒钟
5.设置任意药物
按快进键，进入排气模式界面，然后按住快进键。 | 执行排气操作，当排气量达到6.00mL时，排气停止，提示信息排气量达到最大值。
按开始/停止键。 | 进入延时输注，界面显示设置的KVO速率，并以该速率输注，马达转动。
等待延时输注结束。 | 开始基本模式输注。
打开门。 | 输注停止，报门未关报警，查看界面显示：
顶端区域文字显示：门未关，显示图标：
；
底端区域文字显示：“请检查门”；
红报警灯闪烁；
泵发出高报警音。
按开始/停止键。 | 门未关报警被清除，返回基本模式主界面。
关闭门，按开始/停止键。 | 重新开始输注。
按快进键。 | 进入快速输注模式界面。
输液量设置为0，速率为任意值(25.00<=Rate<=1200.00)，按住快进键。 | 手动Bolus输注，界面切换为快速输注中的界面。
输注一段时间后松开快进键。 | 手动Bolus输注结束，并停留3秒钟，界面返回基本模式输注中界面。
按快进键。 | 进入快速输注模式界面。
输液量设置为非0的任意有效值（0<VTBI<=100.00），速率为任意值(25.00<=Rate<=1200.00)，按快进键。 | 自动Bolus输注，界面切换为快速输注中的界面。
等待设置的快速输注量结束。 | 快速输注结束，并停留3秒钟，自动返回基本模式输注中界面。
按住上键。 | 进入次级输注参数编辑界面。
次级模式设置参数： | 设置成功。
1.设置任意参数值，确保速率未超范围(0.01<=Rate<=300.00)
2.选择一种药物（确保与主模式药物不同）
记录设置参数值。
按开始/停止键。 | 开始输注，界面显示为次级模式输注中，各个参数值为设置的次级模式值，查看底端提示信息：长按声音暂停键清除累计量”，“按菜单键查看详细信息”交替显示。
等待次级模式输注完成，根据设置的次级输注完成报警情况查看结果。 | 若设置为报警：则次级输注完成时有报警发生；
（检查一项完成后的行为即可） | 若设置为提示：
若设置为无：则次级输注结束无提示，直接切换到主模式输注。
当剩余时间为3min时，查看泵端状态。 | 触发即将输注完成报警。
等待输注完成。 | 输注完成报警触发，进入KVO输注，KVO速率为设置的值。
显示器显示：
顶端区域显示文字：输注完成，显示图标：
。
底端区域显示文字：“按
停止输注”和“按
停止报警”交替显示。
报警灯显示红色并闪烁。
泵发出高报警音。
显示器显示KVO速率。
按开始/停止键。 | 输注完成报警被清除，输注停止，界面返回基本模式参数编辑界面。
长按电源键2秒。 | 关机。
1.2.3.2 体重模式 | N/A
1.2.3.2.1 功能配置 | N/A
进入菜单下的输注设置，设置输注模式为体重模式。 | 设置成功。
设置延时输注功能为开。 | 设置成功。
设置药物库功能为开。 | 设置成功。
返回菜单界面进入安全设置，设置运行时编辑参数功能为开。 | 设置成功。
设置即将输注完成报警的触发条件为输注量，剩余量参数设置为5mL。 | 设置成功。
设置按键锁功能为开。 | 设置成功。
1.2.3.2.2 输注运行 | N/A
体重模式主界面，正确安装管路： | 设置成功。
1.设置任意参数值，确保速率超范围（>1200.00mL/h或<0.10mL/h）
2.延时输注时间不设置
3.选择一种药物
记录设置参数值。
按开始/停止键。 | 提示速率超范围，无法启动输注。
重新设置参数： | 设置成功。
1.设置任意参数值，确保速率未超范围(0.01<=Rate<=1200.00)
2.延时输注时间设置为10秒钟
3.选择一种药物
记录设置参数值。
按快进键，进入排气模式界面，然后按住快进键。 | 执行排气操作，当排气量达到6.00mL时，排气停止，提示排气量达到最大值。
按开始/停止键。 | 进入延时输注，界面显示设置的KVO速率，并以该速率运行。
等待延时输注结束。 | 开始体重模式输注。
按OK键，修改剂量参数为任意有效值。，再按OK键确认。 | 修改成功，泵按修改后的参数值继续输注。
打开门。 | 输注停止，报门未关报警，查看界面显示：
顶端区域文字显示：门未关，显示图标：
；
底端区域文字显示：“请检查门”；
红报警灯闪烁；
泵发出高报警音。
按开始/停止键。 | 门未关报警被清除，返回体重模式主界面。
关闭门，按开始/停止键。 | 重新开始输注。
按快进键。 | 进入快速输注模式界面。
输液量设置为0，速率为任意值(25.00<=Rate<=1200.00)，按住快进键。 | 手动Bolus输注，界面切换为快速输注中的界面。
输注一段时间后松开快进键。 | 手动Bolus输注结束，停留3秒钟，界面返回体重模式输注中界面。
按快进键。 | 进入快速输注模式界面。
输液量设置为非0的任意有效值（0<VTBI<=100.00），速率为任意值(25.00<=Rate<=1200.00)，按快进键。 | 自动Bolus输注，界面切换为快速输注中的界面。
按返回键。 | 自动Bolus输注结束，停留3秒钟，界面返回体重模式输注中界面。
按快进键。 | 进入快速输注模式界面。
输液量设置为非0的任意有效值（0<VTBI<=100.00），速率为任意值(25.00<Rate<1200.00)，按快进键。 | 自动Bolus输注，界面切换为快速输注中的界面。
等待设置的快速输注量结束。 | 快速输注结束，停留3秒钟，自动返回体重模式输注中界面。
按住上键。 | 进入次级输注参数编辑界面。
次级模式设置参数： | 设置成功。
1.设置任意参数值，确保速率未超范围(0.01<=Rate<=300.00)
2.选择一种药物（确保与主模式药物不同）
记录设置参数值。
按开始/停止键。 | 开始输注，界面显示为次级模式输注中，各个参数值为设置的次级模式值，查看底端提示信息：长按声音暂停键清除累计量”，“按菜单键查看详细信息”交替显示。
等待次级模式输注完成，根据设置的次级输注完成报警情况查看结果。 | 若设置为报警：则次级输注完成时有报警发生；
（检查一项完成后的行为即可） | 若设置为提示：
若设置为无：则次级输注结束无提示，直接切换到主模式输注。
当剩余量为5mL时，查看泵端状态。 | 触发即将输注完成报警。
等待输注完成。 | 输注完成报警触发，进入KVO输注，KVO速率为设置的值。
显示器显示：
顶端区域显示文字：输注完成，显示图标：
。
底端区域显示文字：“按
停止输注”和“按
停止报警”交替显示。
报警灯显示红色并闪烁。
泵发出高报警音。
显示器显示KVO速率。
按开始/停止键。 | 输注完成报警被清除，输注停止，界面返回体重模式参数编辑界面。
长按电源键2秒。 | 关机。
1.2.3.3 多速率模式 | N/A
1.2.3.3.1 功能配置 | N/A
进入菜单下的输注设置，设置输注模式为多速率模式。 | 设置成功。
设置药物库功能为开。 | 设置成功。
返回菜单界面进入安全设置，设置运行时编辑参数功能为开。 | 设置成功。
设置即将输注完成报警的触发条件为时间，剩余时间参数设置3min。 | 设置成功。
设置按键锁功能为开。 | 设置成功。
1.2.3.3.2 仅设置一组参数和间隔设置两组参数 | N/A
设置速率1，时间1，任意有效参数值（0.10<=Rate<=1200.00,0<Time<=99:59:59），任意药物，正确安装管路。 | 设置成功。
按开始/停止键。 | 开始输注运行，输注中界面以显示的速率1运行。
按开始/停止键。 | 停止输注，返回主界面。
清除设置的速率1和时间1参数值，设置速率2，时间2，任意有效参数值0.10<=Rate<=1200.00,0<Time<=99:59:59）。 | 设置成功。
按开始/停止键。 | 开始输注运行，输注中界面以显示的速率2运行。
按开始/停止键。 | 停止输注，返回主界面。
清除设置的速率2和时间2，设置速率3，时间3，任意有效参数值0.10<=Rate<=1200.00,0<Time<=99:59:59）。 | 设置成功。
按开始/停止键。 | 开始输注运行，输注中界面以显示的速率3运行。
按开始/停止键。 | 停止输注，返回主界面。
清除设置的速率3和时间3，重新设置速率1，时间1，速率3，时间3，任意有效参数值0.10<=Rate<=1200.00,0<Time<=99:59:59）。 | 设置成功。
按开始/停止键。 | 开始输注运行，输注中界面以显示的速率1运行。
等待时间1输注完成。 | 泵以速率3开始输注。
按开始/停止键。 | 停止输注，返回主界面。
1.2.3.3.3 全参数运行输注 | N/A
设置速率1，时间1，速率2，时间2，速率3，时间3，任意有效参数值0.10<=Rate<=1200.00,0<Time<=99:59:59），任意药物，正确安装管路。 | 设置成功。
注：确保设置的参数值大一点，以防在如下操作过程中很快输注完成。
按快进键，进入排气模式界面，然后按住快进键。 | 执行排气操作，当排气量达到6.00mL时，排气停止，提示排气量达到最大值。
按开始/停止键。 | 开始输注运行，输注中界面以显示的速率1运行，界面显示如下：
顶端区域左侧显示信息：输注中，如有报警发生，则显示对应的报警信息，右侧显示电池电量信息。
底端区域左侧显示为运行跑马指示灯，右侧显示信息：“按
查看详细信息”。
当累计量显示在界面上且不为零时，会交替显示信息“长按
清除累计量”，“按OK改变速率”。
当剩余时间1小于等于3分钟时，观察泵端报警情况。 | 未触发即将输注完成报警。
等待时间1输注完成。 | 泵继续以速率2输注运行。
按OK键，修改速率2。 | 修改成功，泵以修改后的速率2继续输注运行。
打开门。 | 输注停止，报门未关报警，查看界面显示：
顶端区域文字显示：门未关，显示图标：
；
底端区域文字显示：“请检查门”；
红报警灯闪烁；
泵发出高报警音。
按开始/停止键。 | 报警清除，界面返回多速率模式编辑界面。
关闭门，重新开始输注。 | 开始输注，以速率2继续输注。
按快进键。 | 进入快速输注模式界面。
输液量设置为非0的任意有效值（0<VTBI<=100.00），速率为任意值(25.00<=Rate<=1200.00)，按快进键。 | 自动Bolus输注，界面切换为快速输注中的界面。
等待设置的快速输注量结束。 | 快速输注结束，停留3秒钟，自动返回多速率模式输注中界面。
按快进键。 | 进入快速输注模式界面。
输液量设置为0，速率为任意值(25.00<=Rate<=1200.00)，按住快进键。 | 手动Bolus输注，界面切换为快速输注中的界面。
输注一段时间后松开快进键。 | 手动Bolus输注结束，停留3秒钟，界面返回多速率模式输注中界面。
若快速输注的量小于速率2时间2计算的量，则继续以速率2运行输注；若快速输注的量大于速率2时间2计算的量，则以速率3开始运行输注。 | N/A
当剩余时间2小于等于3分钟时，观察泵端报警情况。 | 未触发即将输注完成报警。
等待以速率3运行输出，时间3小于等于3min时，观察泵端报警情况。 | 触发即将输注完成报警：
显示器显示：
顶端区域显示文字：即将输注完成。
底端区域显示文字：“剩余*分钟输注完成”和“按
查看详细信息”、“长按
清除累计量”交替显示。
报警灯显示黄色常亮。
泵发出低报警音。
等待输注完成。 | 输注完成报警触发，进入KVO输注，KVO速率为设置的值。
显示器显示：
顶端区域显示文字：输注完成，显示图标：
。
底端区域显示文字：“按
停止输注”和“按
停止报警”交替显示。
报警灯显示红色并闪烁。
泵发出高报警音。
显示器显示KVO速率。
按开始/停止键。 | 输注完成报警被清除，输注停止，界面返回多速率模式参数编辑界面。
长按电源键2秒。 | 关机。
1.2.3.4 梯度模式 | N/A
1.2.3.4.1 功能配置 | N/A
进入菜单下的输注设置，设置输注模式为梯度模式。 | 设置成功。
设置KVO速率为任意值，并记录。 | 设置成功。
设置药物库功能为开。 | 设置成功。
设置即将输注完成报警的触发条件为输注量，剩余量参数设置为10mL。 | 设置成功。
设置按键锁功能为开。 | 设置成功。
1.2.3.4.2 输注运行 | N/A
梯度模式界面，正确安装管路： | 无法保存输注时间参数，提示时间无效，且无法退出编辑状态。
1.设置任意的输液量，上升、下降时间
2.设置任意药物
3.设置输注时间小于10min
按OK键。
梯度模式界面，正确安装管路： | 设置成功，无法输注运行，提示时间无效。
1.设置任意的输液量，输注时间
2.设置任意药物
3.设置上升和下降时间和确保大于输注时间
按开始/停止键。
梯度模式界面，正确安装管路： | 设置成功，无法输注运行，提示时间无效。
1.设置任意的输液量，输注时间
2.设置任意药物
3.设置上升和下降时间和等于输注时间
按开始/停止键。
梯度模式界面，正确安装管路： | 设置成功，无法输注运行，提示时间无效。
1.设置任意的输液量，输注时间
2.设置任意药物
3.设置上升和下降时间和与输注时间差值小于10min
按开始/停止键。
梯度模式界面，正确安装管路： | 设置成功，开始输注。
1.设置任意有效的输液量，输注时间
2.设置任意药物
按开始/停止键。
按开始/停止键。 | 停止输注。
梯度模式界面，重新设置参数，正确安装管路： | 设置成功。
1.设置任意有效的输液量，输注时间，上升下降时间（0.10<=PlateauRate<=1200.00,0<VTBI<=9999.99）
2.设置任意药物
按快进键，进入排气模式界面，然后按住快进键。 | 执行排气操作，当排气量达到6.00mL时，排气停止，提示排气量达到最大值。
按开始/停止键。 | 开始输注。
顶端区域左侧显示信息“输注中-上升阶段（根据不同阶段显示不同，其他阶段显示为输注中-稳定阶段、输注中-下降阶段）”，如有报警发生，则显示对应的报警信息，右侧显示电池电量信息。
累计量不为零时，显示信息“长按声音暂停键清除累计量”和“按菜单键查看详细信息”
确保处于仍处于输注运行状态，打开门。 | 输注停止，报门未关报警，查看界面显示：
顶端区域文字显示：门未关，显示图标：
；
底端区域文字显示：“请检查门”；
红报警灯闪烁；
泵发出高报警音。
按开始/停止键。 | 报警清除，界面返回梯度模式编辑界面。
关闭门，重新开始输注。 | 开始输注。
等待剩余量为10mL。 | 泵端触发即将输注完成报警。
等待输注完成。 | 输注完成报警触发，进入KVO输注，KVO速率为设置的值。
显示器显示：
顶端区域显示文字：输注完成，显示图标：
。
底端区域显示文字：“按
停止输注”和“按
停止报警”交替显示。
报警灯显示红色并闪烁。
泵发出高报警音。
显示器显示KVO速率。
按开始/停止键。 | 输注完成报警被清除，输注停止，界面返回梯度模式参数编辑界面。
长按电源键2秒。 | 关机。
1.2.3.5 步进模式 | N/A
1.2.3.5.1 功能配置 | N/A
进入菜单下的输注设置，设置输注模式为步进模式。 | 设置成功。
设置药物库功能为开。 | 设置成功。
设置即将输注完成报警的触发条件为时间，剩时间参数设置为3min。 | 设置成功。
设置按键锁功能为开。 | 设置成功。
1.2.3.5.2 输注运行 | N/A
步进模式，正确安装管路，确保设置的如下参数的有效性： | 设置成功。
1.设置稳定速率，输液量，初始速率，速率增量，步进时间（0.10<PlateauRate<=1200.00，0<VTBI<=9999.99）
2.设置药物
按快进键，进入排气模式界面，然后按住快进键。 | 执行排气操作，当排气量达到6.00mL时，排气停止，提示排气量达到最大值。
按开始/停止键。 | 开始输注。
顶端区域左侧显示信息“输注中”，如有报警发生，则显示对应的报警信息，右侧显示电池电量信息。
累计量不为零时，显示信息“长按声音暂停键清除累计量”和“按菜单键查看详细信息”
确保处于仍处于输注运行状态，打开门。 | 输注停止，报门未关报警，查看界面显示：
顶端区域文字显示：门未关，显示图标：
；
底端区域文字显示：“请检查门”；
红报警灯闪烁；
泵发出高报警音。
按开始/停止键。 | 报警清除，界面返回梯度模式编辑界面。
关闭门，重新开始输注。 | 开始输注。
等待剩余时间为3min。 | 泵端触发即将输注完成报警。
等待输注完成。 | 输注完成报警触发，进入KVO输注，KVO速率为设置的值。
显示器显示：
顶端区域显示文字：输注完成，显示图标：
。
底端区域显示文字：“按
停止输注”和“按
停止报警”交替显示。
报警灯显示红色并闪烁。
泵发出高报警音。
显示器显示KVO速率。
按开始/停止键。 | 输注完成报警被清除，输注停止，界面返回步进模式参数编辑界面。
长按电源键2秒。 | 关机。