通信协议V2.0

本协议定义PC端软件与Graseby系列注射泵、输液泵的通信数据格式，通信机制为应答式（即由PC端进行命令发起，泵端回应）。数据传输在没有特别说明的情况下默认为小端模式。

This protocol defines the communication data format between PC applications and Graseby series’ syringe pumps and large volume infusion pumps. As shown below, the communication mechanism is the Request–Response mode (i.e. the PC application sends the request commands and the pump will respond). If not specified, the data transmission defaults to the Little-Endian.

- 命令格式

命令由命令头、命令ID和若干字段组成，字段可以任意组合，字段组合存放于Payload Data区域，命令格式如下定义：

A command consists of command header, command ID and several fields. Fields can be combined arbitrarily. Combination of fields is stored in Payload Data area. Command format is defined as follows:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start Of Message（0x0B） |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x1C |  |  |  |  |  |  |  |
| Sequence ID |  |  |  |  |  |  |  |
| Request/Response |  |  |  |  |  |  |  |
| Product ID（0x00~0xFE）0xFF表示此条命令不区分设备型号 0xFF indicates that this command does not distinguish between device models |  |  |  |  |  |  |  |
| Message ID(Low) |  |  |  |  |  |  |  |
| Message ID(High) |  |  |  |  |  |  |  |
| Timestamp(UTC) |  |  |  |  |  |  |  |
| Payload length （2 bytes） |  |  |  |  |  |  |  |
| Payload Data字段1 Field1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Payload Data字段2 Field2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ……… |  |  |  |  |  |  |  |
| Checksum(CRC)32位 32 bit |  |  |  |  |  |  |  |

  - Start Of Message

命令开始标识位：0x0B, 0x1C.

Start of a message: 0x0B, 0x1C.

  - Sequence ID

命令序列标识，从0到255循环。

Sequence ID, loops from 0 to 255.

  - Request/Response

标记此命令是请求还是响应。Request = 0，Response = 1

Request / Response mark. Request = 0，Response = 1

  - Product ID

设备标识0x00~0xFE：0xFF表示此条命令不区分设备型, 保留使用, 设备代码如下表所示：

Product ID 0x00~0xFE: 0xFF is reserved and used for all products. The product ID is shown in the following table:

| Graseby™ C8 | 0x00 |
| --- | --- |
| Graseby™ C9 | 0x01 |
| Graseby™ C9LVP | 0x02 |
| Graseby™ F8 | 0x03 |
| Graseby™ C6 | 0x04 |
| Graseby™ F6 | 0x05 |
| Graseby™ 1200 | 0x06 |
| Graseby™ F8 Channel1 | 0x07 |
| Graseby™ F8 Channel2 | 0x08 |
| Graseby™ C6T | 0x09 |
| Graseby™ 2000 | 0x0A |
| Graseby™ 2100 | 0x0B |

  - Message ID

表示两个字节为命令ID，可以有效使用65536个ID。

A command ID consists of 2 bytes, which can effectively use 65536 IDs.

  - Timestamp

每条命令有时间戳，格式为UTC（如：20100706154719+0800）用9个字节来存储。

其中Year是表示2000年以后的年数。如：2016表示成16.

Each command has a time stamp and is stored in the format of UTC (e.g. 20100706154719 + 0800) with 9 bytes. Year represents the number of years after 2000. For example, 2016 is represented as 16.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (UTC)Year( base 2000 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| (UTC)Moth |  |  |  |  |  |  |  |
| (UTC)Day |  |  |  |  |  |  |  |
| (UTC)Hour |  |  |  |  |  |  |  |
| (UTC)Minute |  |  |  |  |  |  |  |
| (UTC)Second |  |  |  |  |  |  |  |
| (UTC)+或- + or - |  |  |  |  |  |  |  |
| (UTC)Hour |  |  |  |  |  |  |  |
| (UTC)Minute |  |  |  |  |  |  |  |

  - Payload length

Payload Data数据体长度.

The length of Payload Data.

  - Payload Data

Payload length长度的数据体，详见第2部分字段定义。

Payload data body of payload length. Refer to the field definition in Part 2 for more details.

  - Checksum

算法请见4.7章节

Please refer to 4.5 chapter for the algorithm.

- 字段 Field

字段是命令的组成部分，每条命令可以包含0到多个字段，每个字段是单独的数据体。字段由三个组成部分：字段头、数据长度，数据体。每个字段最小长度为4字节。字段头用一个16位的无符号数表示。

Field is a part of a command, and each command can contain 0 to more fields. Each field is a single data body. Field consists of three parts: field header, data length and data body. The minimum length of each field is 4 bytes. The field header is represented by an unsigned 16-bit number.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header（0x0000~0xFFFF） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度Data Length（0x000~0xFFF） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Continue Data ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

字段ID列表如下： The list of field IDs is as follows:

| 字段 Field | 字段头ID Field Header ID | 应用 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 自定义字段 Custom Field | 0x0001 | GPA\TAA\ Infosys |
| ACK2.2ACK | 0x0013 | GPA/TAA/… |
| 2.3 文件头信息 File Header Info | 0x0015 | GUA |
| 2.4 文件块信息 File Block Info | 0x0016 | GUA |
| 2.5 文件结束信息 File End Info | 0x0017 | GUA |
| 2.6 固件版本号 Firmware Version | 0x0018 | GPA/GUA/ FCT |

  - 自定义字段 Custom Field

由用户自己填充相关数据。

The relevant data is to be filled by users.

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头 Field Header |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=? Data Length = ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Data2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Data3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Data….. |  |  |  |  |  |  |  |

  - ACK

命令错误返回字段，包含当前错误的命令ID及Error No。

The command error will return a field that contains the command ID of the current error and the Error No.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Field Header 0x0013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length =0x0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Message ID Low Byte |  |  |  |  |  |  |  |  | Message ID High Byte |  |  |  |  |  |  |  |
| Error No |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 文件头信息 File Header Info

文件头信息包含文件ID、Sub ID（某些类型文件由很多子文件，Sub ID表示子文件顺序号，例如：上传LOGO）、文件大小校验和以及文件块个数。

The File Header Info contains the File ID, Sub ID (Some file may contain many sub files, the Sub ID indicates the sequence of the sub files, such as LOGO files), Checksum and block count that will be sent.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length =0x000C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| File Type |  |  |  |  |  |  |  | Sub ID |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FileSize byte(4 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Checksum byte(4 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Block count (2 byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 文件块信息 File Block Info

文件块信息，包含文件ID、子ID、文件数据块顺序号和文件块数据, 序号从0开始。

The File Block Info contains the File ID, Sub ID, File Block sequence number and file block data, and the sequence number starts from 0.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length =0x0006~? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| File Type |  |  |  |  |  |  |  | Sub ID |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sequence number (4 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data1 |  |  |  |  |  |  |  | Data2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data3 |  |  |  |  |  |  |  | Data… |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 文件结束信息 File End Info

文件传输结束信息，包含文件ID、子ID以及传输结果：

The File End Info contains the File ID, Sub ID and the result:

- Request

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length =0x0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| File Type |  |  |  |  |  |  |  | Sub ID |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Send File Result |  |  |  |  |  |  |  |

  - 固件版本号 Firmware Version

固件版本号由四部分组成分别为：Major Version、Minor Version、Revision Version、Build Number Version，其中Major Version占一个字节，Minor Version、Revision Version各占两个字节。Build Number Version占四个字节。

The Firmware Version is composed of four parts: Major Version (1 byte), Minor Version (1 byte), Revision Version (2 byte), and Build Number Version(4 byte).

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length =0x000A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firmware Type |  |  |  |  |  |  |  | Major Version Byte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minor Version Low Byte |  |  |  |  |  |  |  | Minor Version High Byte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revision Version Low Byte |  |  |  |  |  |  |  | Revision Version High Byte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Build Number Version (4 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 命令组成 Command Composition

所有命令由0或多个字段组成，均存放在Payload Data区域。本节介绍的内容均为此区域内的命令的组成格式。包括由外部程序传递给泵端的请求，及泵端的应答。

命令列表如下：

All commands consist of 0 or more fields and are stored in the Payload Data area. This section introduces the format of commands in this area, including requests from external programs to the pump end and the response from the pump.

The list of commands is as follows:

| 命令 | 命令ID | 应用 |
| --- | --- | --- |
| 普通用户权限 | 0x0000~0x07FFF |  |
| 3.1GET_PRODUCTID | 0x0000 |  |
| 3.2INVALID_COMMAND | 0x0001 |  |
| 3.3SEND_FILE_START | 0x0002 | GUA |
| 3.4SEND_FILE_PACKAGE | 0x0003 | GUA |
| 3.5SEND_FILE_COMPLETED | 0x0004 | GUA |
| 3.6GET_FIRMWARE_VERSION | 0x0005 | GUA/GPA/ FCT |
| 3.7GET_CURRENT_MODE | 0x0006 | GUA/GPA |
| 3.8RESET_PUMPMODE | 0x0007 | GUA |
| 3.9GET_SERIAL_NUMBER | 0x0008 | GPA/GBA |
| 3.10GET_SUPPORTED_MAX_FILE_SIZE | 0x0009 | GUA |
| 3.11GET_PUMP_ALARM | 0x0100 | GPA/GBA, LVP |
| 3.12GET_KVO | 0x0101 | GPA, LVPGPA |
| 3.13GET_DATE_TIME | 0x0102 | GPA, LVPGPA |
| 3.14GET_OCCLUSION_LEVEL | 0x0103 | GPA, LVPGPA |
| 3.15GET_MAINTENANCE_DATE_TIME | 0x0104 | GPA, LVPGPA |
| 3.16GET_MAINTENANCE_PERIOD | 0x0105 | GPA, LVPGPA |
| 3.17GET_ALARM_VOLUME | 0x0106 | GPA, LVPGPA |
| 3.18GET_BRIGHTNESS | 0x0107 | GPA, LVPGPA |
| 3.19GET_NIGHTMODE_PERIOD | 0x0108 | GPA, LVPGPA |
| 3.20GET_PUMP_LANGUAGE | 0x0109 | GPA, LVPGPA |
| 3.21GET_LOG_TOTAL_NUM | 0x010A | GPA, LVPGPA |
| 3.22GET_LOG | 0x010B | GPA, LVPGPA |
| 3.23GET_POWER_STATUS | 0x010C | GPA/GBA, LVPGPA |
| 3.24GET_SENSOR_STATUS | 0x010D | GPA, LVPGPA |
| 3.25GET_INFUSION_MODE | 0x010E | GPA, LVPGPA |
| 3.26GET_BRAND | 0x010F | GPA, LVPGPA |
| 3.27GET_DOSE_UINT | 0x0110 | GPA, LVPGPA |
| 3.28GET_CURRENT_DRUG | 0x0111 | GPA, LVP |
| 3.29GET_INFUSION_PARAMETER | 0x0112 | GPA, LVPGPA |
| 3.30GET_BATTERY_ALARM_DURATION | 0x0113 | GPA |
| 3.31GET_LOCK_PASSWORD | 0x0116 | GPA |
| 3.32 GET_SWITCH_STATUS | 0x0117 | GPA, LVPGPA |
| 3.33GET_COMPLETE_INFUSION_ALARM_TIME | 0x0118 | GPA |
| 3.34GET_ALARM_SOUND_TYPE | 0x0119 | GPA, LVPGPA |
| 3.35GET_CUSTOMBRAND_CALIPARA | 0x011A | GPA |
| 3.36GET_PRESELECTON_BRAND | 0x011B | GPA |
| 3.37GET_CALI_CUSTOM_BRAND | 0x011C | GPA |
| 3.38GET_ALARMTYPE_PASSWORD | 0x011D | GPA |
| 3.39GET_INFUSING_PARAMETER_OF_MODE | 0x011E | GPA,LVP |
| 3.40GET_SYSTEM_STATUS | 0x011F | INFUSYS,LVP |
| 3.41GET_BRAND_COUNT | 0x0120 | GPA，LVPGPA |
|  | 0x0121 |  |
| 3.42GET_ALARM_COUNT | 0x0122 | GPA，LVPGPA |
| 3.43GET_ALARM_NAME | 0x0123 | GPA，LVPGPA |
| 3.44GET_TUBE_PRECISION_CALIBRATION_STATUS | 0x0124 | LVPGPA |
| 3.45GET_REGION_COUNT | 0x0125 | LVPGPA |
| 3.46GET_REGION_NAME | 0x0126 | LVPGPA |
| 3.47GET_LANGUAN_NAME | 0x0127 | LVPGPA |
| 3.48GET_NIGHT_MODE_ALARM_VOLUME | 0x0128 | LVPGPA |
| 3.49GET_NIGHT_MODE_BRIGHTNESS | 0x0129 | LVPGPA |
| 3.50GET_SECONDARY_INFUSION_COMPLETE_SETTING | 0x012A | LVPGPA |
| 3.51GET_TUBE_SIZE | 0x012B | LVPGPA |
| 3.52GET_DRUG_MASS_UNIT | 0x012C | LVPGPA |
| 3.53GET_INFUSION_NEAR_COMPLETE_CRITERIA | 0x012D | LVPGPA |
| 3.54GET_AIR_DETECTION_OPTION | 0x012E | LVPGPA |
| 3.55GET_BUBBLE_SENSITIVITY | 0x012F | LVPGPA |
| 3.56VERIFY_PASSCODE | 0x0130 | LVPGPA |
| 3.57GET_BASIC_MODE_RATE_UNIT | 0x0131 | LVPGPA |
| 3.58GET_WEIGHT_UNIT | 0x0132 | LVPGPA |
| Infosys已占用0x1000~0x1005 | 0x1000~0x10FF | Infosys |
|  | 0x2000~0x2FFF |  |
| 3.59SET_OCCLUSION_LEVEL | 0x2000 | GPA, LVPGPA |
| 3.60SET_INFUSION_MODE | 0x2001 | GPA/GBA, LVPGPA |
| 3.61SET_DATE_TIME | 0x2002 | GPA, LVPGPA |
| 3.62SET_ALARM_VOLUME | 0x2003 | GPA, LVPGPA |
| 3.63SET_BRIGHTNESS | 0x2004 | GPA, LVPGPA |
| 3.64SET_NIGHTMODE_PERIOD | 0x2005 | GPA, LVPGPA |
| 3.65SET_BRAND | 0x2006 | GPA, LVPGPA |
| 3.66SET_DOSE_UINT | 0x2007 | GPA, LVPGPA |
| 3.67SET_KVO | 0x2008 | GPA, LVPGPA |
| 3.68SET_CURRENT_DRUG | 0x2009 | GPA, LVPGPA |
| 3.69SET_INFUSION_PARAMETER | 0x200A | GPA/GBA, LVPGPA |
| 3.70SET_LOCK_PASSWORD | 0x200B | GPA |
| 3.71SET_SWITCH_STATUS | 0x200C | GPA, LVPGPA |
| 3.72SET_COMPLETE_INFUSION_ALARM_TIME | 0x200D | GPA |
| 3.73SET_ALARM_SOUND_TYPE | 0x200E | GPA, LVPGPA |
| 3.74SET_CUSTOMBRAND_CALIPARA | 0x200F | GPA |
| 3.75CLEAR_ALL_CUSTOMBRAND_CALIPARA | 0x2010 | GPA |
| 3.76SET_PRESELECTON_BRAND | 0x2011 | GPA |
| 3.77SET_ALARMTYPE_PASSWORD | 0x2012 | GPA |
| 3.78CLEAR_CUSTOMBRAND_CALIPARA | 0x2013 | GPA |
| 3.79ET_INFUSING_PARAMETER_OF_MODE | 0x2014 | TAA |
| 3.80SET_TUBE_PRECISION_CALIBRATION_BRAND | 0x2015 | LVPGPA |
| 3.81START_TUBE_PRECISION_CALIBRATION_PRIMING | 0x2016 | LVPGPA |
| 3.82STOP_TUBE_PRECISION_CALIBRATION_PRIMING | 0x2017 | LVPGPA |
| 3.83SET_TUBE_PRECISION_CALIBRATION_PARAMETER | 0x2018 | LVPGPA |
| 3.84SET_TUBE_PRECISION_CALIBRATION_INFUSIONVALUE | 0x2019 | LVPGPA |
| 3.85STOP_TUBE_PRECISION_CALIBRATION | 0x201A | LVPGPA |
| 3.86SET_NIGHT_MODE_ALARM_VOLUME | 0x201B | LVPGPA |
| 3.87SET_NIGHT_MODE_BRIGHTNESS | 0x201C | LVPGPA |
| 3.88SET_SECONDARY_INFUSION_COMPLETE_SETTING | 0x201D | LVPGPA |
| 3.89SET_TUBE_SIZE | 0x201E | LVPGPA |
| 3.90SET_DRUG_MASS_UNIT | 0x201F | LVPGPA |
| 3.91SET_INFUSION_NEAR_COMPLETE_CRITERIA | 0x2020 | LVPGPA |
| 3.92SET_AIR_DETECTION_OPTION | 0x2021 | LVPGPA |
| 3.93SET_BUBBLE_SENSITIVITY | 0x2022 | LVPGPA |
| 3.94MODIFY_PASSCODE | 0x2023 | LVPGPA |
| 3.95SET_BASIC_MODE_RATE_UNIT | 0x2024 | LVPGPA |
| 3.96SET_WEIGHT_UNIT | 0x2025 | LVPGPA |
| 维护权限 | 0x3000~0x3FFF |  |
| 3.97SET_MAINTENANCE_PERIOD | 0x3000 | GPA, LVP |
| 3.98SET_MAINTENANCE_DATETIME | 0x3001 | GPA(FQC) , LVP |
| 工厂 | 0x4000~0x4FFF |  |
| 3.99GET_PRESSURE_SENSOR_VALUE | 0x4000 | GPA |
| 3.100GET_PRESSURE_P_VALUE | 0x4001 | GPA |
| 3.101GET_PRESSURE_FACTOR_ABC | 0x4002 | GPA |
| 3.102GET_SIZE_SENSOR_CALIBRATION_FACTOR_KP | 0x4003 | GPA |
| 3.103GET_SIZE_SENSOR_VALUE | 0x4004 | GPA |
| 3.104GET_BATTERY_VOLTAGE | 0x4005 | GPA/GBA |
| 3.105GET_SYRINGE_BRAND_NAME | 0x4006 | GPA |
| 3.106GET_FIRMWARE_DATA_VERSION | 0x4007 | GPA, LVP |
| 3.107GET_TUBE_PRECISION_CALIBRATION_FACTOR | 0x4008 | LVP |
| 3.108GET_BRAND_PRESSURE_CALIBRATION_FACTOR_KB | 0x4009 | LVP |
| 3.109GET_EACH_PRESSURE_SENSOR_VALUE | 0x400A | LVP |
| 3.110GET_BRAND_EACH_PRESSURE_P_VALUE | 0x400B | LVP |
| 3.111GET_DRIPSENSOR_SPEED | 0x400C | LVPGPA |
| 3.112GET_BRAND_OCCLUSION_LEVEL_THRESHOLD | 0x400D | LVP |
|  | 0x5000~0x5FFF |  |
| 3.113SET_PUMP_LANGUAGE | 0x5000 | GPA, LVPGPA |
| 3.114CLEAR_HISTORY_LOG | 0x5001 | GPA ,LVP |
| 3.115SET_SERIAL_NUMBER | 0x5002 | GPA ,LVP |
| 3.116SET_UI_USER_DEFINE_SYRINGE_BRAND_NAME | 0x5003 | GPA, LVP |
| 3.117RESTORE_FACTORY_SETTING | 0x5004 | GPA ,LVP |
| 3.118SET_TUBE_PRECISION_CALIBRATION_FACTOR | 0x5005 | LVPGPA |
| 3.119SET_BRAND_PRESSURE_CALIBRATION_FACTOR_KB | 0x5006 | LVPGPA |
| 3.120SET_BRAND_OCCLUSION_LEVEL_THRESHOLD | 0x5007 | LVP |
| 3.121RESTORE_FACTORY_SETTING (Factory mode) | 0x5008 | LVP |
| 药库 | 0x6000~0x6FFF |  |
| 3.122GET_ DRUG_ITEM | 0x6000 | GPA |
| 3.123UPDATE_DRUG_ITEM | 0x6001 | GPA |
| 3.124GET_CATEGORY_ITEM | 0x6002 | GPA |
| 3.125UPDATE_CATEGORY_ITEM | 0x6003 | GPA |
| 3.126GET_DRUG_LIB_COUNT | 0x6004 | GPA |
| 3.127GET_CATEGORY_COUNT | 0x6005 | GPA |
| 3.128CLEAR_DRUG_LIB | 0x6006 | GPA |
| 3.129GET_LANGUAGE_COUNT | 0x6007 | GPA |
| 3.130UPDATE_CATEGORY_DRUGINDEX | 0x6008 | GPA |
| 3.131GET_CATEGORY_DRUGINDEX | 0x6009 | GPA |
| 3.132ENABLE_DRUGLIB_FEATURES | 0x600A | GPA |
| 3.133GET_REGION_LANGUAGE_LIST | 0x600B | LVP |
| 3.134GET_REGION_CATEGORY_COUNT | 0x600C | LVP |
| 3.135GET_REGION_CATEGORY_ITEM | 0x600D | LVP |
| 3.136START_ UPDATE_REGION_CATEGORY_DRUGINDEX | 0x600E | LVP |
| 3.137UPDATE_REGION_CATEGORY_DRUGINDEX | 0x600F | LVP |
| 3.138GET_REGION_CATEGORY_DRUGINDEX | 0x6010 | LVP |
| 3.139START_IMPORT_DRUGLIB | 0x6011 | LVP |
| 3.140END_IMPORT_DRUGLIB | 0x6012 | LVP |
| 3.141GET_ DRUG_ITEM_WITH_TYPE | 0x6013 | LVP |
| 3.142UPDATE_DRUG_ITEM_WITH_TYPE | 0x6014 | LVP |
| 3.143START_GET_REGION_CATEGORY_DRUGINDEX | 0x6015 | LVP |
| 开发 | 0x7000~0x7FFF |  |
| 3.144GET_OCCULSION_PRESSURE_THRESHOLD | 0x7000 | GPA |
| 3.145GET_SYRINGE_DATA | 0x7001 | GPA |
| 3.146GET_INPUTS_AT_MAIN | 0x7002 | GPA |
| 3.147GET_BATTERY_THRESHOLD | 0x7003 | GPA |
| 3.148GET_FLASH_ADDRESS_DATA | 0x7004 | GPA |
| 3.149GET_FCT_FLAG | 0x7005 | GPA |
| 3.150GET_ADC_REDRESS | 0x7006 | GPA, LVP |
| 3.151GET_SYRINGE_PRESSURE_SELF_CALI_VALUE | 0x7007 | GPA |
| 3.152GET_SYRINGE_CALI_FLAG | 0x7008 | GPA |
| 3.153GET_APP_IMG_VALID_FLAG | 0x7009 | GPA |
| 3.154GET_UI_DELIVERY_SECURE_CONFIG | 0x700A | GPA |
| 3.155GET_SYRINGE_SIZE_CALI_RANGE | 0x700B | GPA |
| 3.22GET_LOG(未保护的历史纪录) | 0x700C | GPA |
| 3.156EXPORT_FILE_FROM_PUMP_START | 0x700D | GPA |
| 3.157EXPORT_FILE_FROM_PUMP_PACKAGE | 0x700E | GPA |
| 3.158EXPORT_FILE_FROM_PUMP_RESULT | 0x700F | GPA |
| 3.159EXPORT_PRESSURE_CALIBRATION_DATA | 0x7010 | LVP |
| 3.160GET_TUBE_UNINSTALL_THRESHOLD | 0x7011 | LVP |
| 3.161GET_OCCLUSION_ROLLBACK_VOLUME | 0x7012 | LVP |
|  | 0x8000~0x8FFF |  |
| 3.162RESET_SPI_FLASH_DATA | 0x8000 | GPA ,LVP |
| 3.163SET_OCCULSION_PRESSURE_THRESHOLD | 0x8001 | GPA |
| 3.164SET_SYRINGE_DATA | 0x8002 | GPA |
| 3.165SET_ BATTERY_THRESHOLD | 0x8003 | GPA |
| 3.166SET_FLASH_ADDRESS_DATA | 0x8004 | GPA |
| 3.167WRITE_LOG | 0x8005 | GPA |
| 3.168SET_FCT_FLAG | 0x8006 | GPA |
| 3.169SET_ADC_REDRESS | 0x8007 | GPA ,LVP |
| 3.170SET_PRESSURE_P_VALUE | 0x8008 | GPA |
| 3.171SET_SYRINGE_PRESSURE_SELF_CALI_VALUE | 0x8009 | GPA |
| 3.172SET_SYRINGE_CALI_FLAG | 0x800A | GPA |
| 3.173SET_APP_IMG_VALID_FLAG | 0x800B | GPA |
| 3.174SET_UI_DELIVERY_SECURE_CONFIG | 0x800C | GPA |
| 3.175SET_PRESSURE_FACTOR_ABC | 0x800D | GPA |
| 3.176SET_SIZE_SENSOR_CALIBRATION_FACTOR_KP | 0x800E | GPA |
| 3.177SET_SYRINGE_SIZE_CALI_RANGE | 0x800F | GPA |
| 3.178REMOTE_STARTSTOP_INFUSION | 0x8010 | Remote |
| 3.179IMPORT_FILE_TO_PUMP_START | 0x8011 | GPA |
| 3.180IMPORT_FILE_TO_PUMP_PACKAGE | 0x8012 | GPA |
| 3.181IMPORT_FILE_TO_PUMP_RESULT | 0x8013 | GPA |
| 3.182SET_TOTAL_VOLUME | 0x8014 | GPA, LVP |
| 3.183SET_BRAND_EACH_PRESSURE_P_VALUE | 0x8015 | LVP |
| 3.184SET_TUBE_UNINSTALL_THRESHOLD | 0x8016 | LVP |
| 3.185SET_OCCLUSION_ROLLBACK_VOLUME | 0x8017 | LVP |
| 3.186REMOTE_START_PRIME | 0x8018 | LVP_TAA |
| 3.187REMOTE_START_BOLUS | 0x8019 | LVP_TAA |
| 3.188REMOTE_SET_BOLUS_PARAMETER | 0x801A | LVP_TAA |
| TAA | 0x9000~0x9FFF |  |
| 3.186ROLLBACK_VOLUME | 0x9000 | TAA |
| 3.187GET_SCREEN_VALUE | 0x9001 | TAA |
| 3.188GET_TITLE_HINT | 0x9002 | TAA |
| 3.189FORWARD_VOLUME | 0x9003 | TAA |
| 3.190STOP_MOTOR | 0x9004 | TAA |
| 3.191GET_RIGHT_AREA_SCREEN_VALUE | 0x9005 | TAA |
| 3.192GET_CURSOR_POS_IN_SCREEN | 0x9006 | TAA |
| FCT | 0xA000~0xA00F |  |
| 3.193ISFCTMODE | 0xA000 | FCT |
| 3.194GET_TESTCASE_COUNT | 0xA001 | FCT |
| 3.195GET_TESTCASE_ITEM | 0xA002 | FCT |
| 3.196GET_TESTCASE_HINT | 0xA003 | FCT |
| 3.197TRIGGER_TESTCASE_ITEM | 0xA004 | FCT |

其中显示药物名称前， 需要获取药物库信息。其中药物分类名称，药物名称， 药物排序与语言有关。

获取药物分类信息顺序图如下

Before displaying the name of the drug, we need to obtain the data of the drug library. Among them, the name of drug category, the name of the drug and the sort order of drug display are related to the language.

The sequence diagram for obtaining drug category information is as follows

获取药物信息顺序图如下

获取各语言下分类下的药物排序，顺序图如下：

The sequence diagram for getting the sort order of the drug categories by different languages is as follows:

  - GET_PRODUCTID

请求设备ID，命令包含字段如下：

Requesting the product ID. This command contains the following fields:

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据,其中Product ID=0xFF

Send empty data with 0 Payload length to the pump, in which Product ID=0xFF.

- Response

返回一个Payload length为0的空数据,其中Product ID=当前设备ID

The pump will return the empty data with 0 Payload length, in which Product ID= current product ID

  - INVALID_COMMAND

泵端接收到命令的响应方式有三种：

After received the requests, the pump will respond in three ways:

- 可正常解析，正常返回 The command can be parsed correctly and returned normally.

- 可以解析出Sequence ID和Message ID，但数据体不完整，或数据不正确。此时需要返回本节定义的命令。The Sequence ID and Message ID can be parsed correctly, but the payload data is incomplete or incorrect. The command defined in this section should be returned.

- 无法解析出Sequence ID和Message ID，不返回，上位机作超时处理。The Sequence ID and Message ID cannot be parsed correctly, and the pump returns nothing. The host computer will wait timeout.

此命令由泵端返回，当泵端接收到的命令不完整，或无法解析时，可以返回此命令，包含一个ACK字段，数据格式如下定义：

This command is returned by the pump. When the command received by the pump is incomplete or cannot be parsed, this command can be returned, including an ACK field. The data format is defined as follows.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start Of Message（0x0B） |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x1C |  |  |  |  |  |  |  |
| Sequence ID |  |  |  |  |  |  |  |
| Response |  |  |  |  |  |  |  |
| Product ID（0x00~0xFE）0xFF表示此条命令不区分设备型号 0xFF indicates that this command does not distinguish between device models |  |  |  |  |  |  |  |
| INVALID_COMMAND |  |  |  |  |  |  |  |
| INVALID_COMMAND |  |  |  |  |  |  |  |
| Timestamp(UTC) |  |  |  |  |  |  |  |
| Payload length = 0x07 |  |  |  |  |  |  |  |
| ACK |  |  |  |  |  |  |  |
| Checksum(CRC)32位 |  |  |  |  |  |  |  |

  - SEND_FILE_START

发送文件头信息，在上传文件时需要将目标文件的基本信息上传到泵端。

Send the file header information. When uploading the file to the pump, this command will send the file basic information to the pump

- Request

- 文件头信息

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

Normal Return: Empty payload data

  - SEND_FILE_PACKAGE

发送文件分块数据，包含文件ID、子ID、文件数据块顺序号和文件块数据。

Send the file block data, including File ID, Sub ID, File Block Sequence Number and File Block Data.

- Request

- 文件块信息

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

Normal Return: Empty payload data.

  - SEND_FILE_COMPLETED

发送文件传输结束命令，包含文件ID、子ID以及传输结果：

Send the file transmission result, including the File ID, Sub ID, and the file transmission result.

- Request

- 文件结束信息

- Response

正常返回：Normal Return:

- 文件结束信息

  - GET_FIRMWARE_VERSION

获取固件版本号命令，包括各个固件的版本号（MainFirmware、UIFirmware、MainBootloader、UIBootloader, and etc.）：

Getting the firmware version, including the firmware version (MainFirmware, UIFirmware, MainBootloader, UIBootloader, and etc.):

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据。

Send the empty payload data.

- Response

正常返回：泵端返回版本号定义如下：

- 固件版本号（MainFirmware）

- 固件版本号（UIFirmware）

- 固件版本号（MainBootloader）

- 固件版本号（UIBootloader）

- 固件版本号（SafetyFirmware）(LVP)

- 固件版本号（SafetyBootloaderFirmware）(LVP)

  - GET_CURRENT_MODE

获取泵的当前模式，泵的模式有正常模式和bootloader模式.

Get the current pump mode: Normal mode or Bootloader mode.

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据。

Send the empty payload data.

- Response

正常返回：泵端返回一个自定义字段， 包含泵的运行模式。

Normal Return: The pump return a custom field, including the pump mode.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length =0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pump Mode |  |  |  |  |  |  |  |

  - RESET_PUMPMODE

设置泵的当前模式，泵的模式有正常模式和bootloader模式。

Set the pump mode: Normal mode or Bootloader mode.

- Request

向泵端发送一个自定义字段， 包含要设置的泵的模式。

Send a custom field, including the pump mode to be set.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pump Mode |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

Normal Return: Empty payload data.

  - GET_SERIAL_NUMBER

获取泵的序列号：

Get the pump serial number.

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据。

Send the empty payload data.

- Response

正常返回：泵端返回一个自定义字段, 序列号由多个字符组成，长度不固定。

Normal return: The pump returns a custom field. The serial number is composed of multiple characters whose length is not fixed.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length =？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data1 |  |  |  |  |  |  |  | Data2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data3 |  |  |  |  |  |  |  | Data… |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_SUPPORTED_MAX_FILE_SIZE

查询可支持的固件文件大小。

Get the pump acceptable firmware file size.

- Request

向泵端发送一个自定义字段， 包含要查询的固件文件类型。

Send a custom field, including the firmware file type to be inquired.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| File Type |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个自定义字段,包含固件文件类型和泵端可支持的固件文件大小（uint型数据，单位：字节）。

Normal return: The pump returns a custom field, including the firmware file type and the pump acceptable firmware file size (uint type, unit: byte).

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x0005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| File Type |  |  |  |  |  |  |  | MAX file size(4 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_PUMP_ALARM

查询泵报警信息。

Get the alarm information of the pump.

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据。

Send the empty payload data.

- Response

泵端返回一个包含自定义字段的数据包,包含报警优先级和报警ID。报警ID对应信息通过GET_ALARM_COUNT 和GET_ALARM_NAME获取。

The pump returns a custom field, including the alarm priority and alarm ID. The corresponding information of the alarm ID can be obtained by GET_ALARM_COUNT and GET_ALARM_NAME

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length =数据长度=0x000? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alarm level 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Alarm ID 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Alarm level 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Alarm ID 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_KVO

查询KVO速率，单位（mL/h）。

Get the KVO rate, unit (mL/h).

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据。

Send the empty payload data.

- Response

泵端返回一个包含自定义字段的数据包, 包含KVO速率(float型数据，通过整形数据除以放大倍数获得)。

The pump returns a custom field, including the KVO rate(float type, through the integer data and scale value).

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length =0x0005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |  | KVO(byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| KVO(byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | KVO(byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| KVO(byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_DATE_TIME

获取泵当前的日期时间。

Get the date and time in the pump.

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据。

Send the empty payload data.

- Response

正常返回：泵端返回一个包含自定义字段的数据包，包括年月日时分秒（24小时制）.

Normal return: The pump returns a custom field，including the year, month, day, hour, minute and second(24 hour format).

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x0007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Year Low |  |  |  |  |  |  |  | Year High |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Month |  |  |  |  |  |  |  | Day |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hour |  |  |  |  |  |  |  | Minute |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Second |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_OCCLUSION_LEVEL

读取当前阻塞灵敏度等级：

Get the occlusion level.

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据。

Send the empty payload data.

- Response

正常返回：泵端返回一个包含自定义字段的数据包，包含阻塞灵敏度等级.

Normal return: The pump returns a custom field，including the occlusion level.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressure Level |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_MAINTENANCE_DATE_TIME

读取上一次维护日期时间和下一次维护日期时间。

Get the last maintenance date & time, and the next maintenance date & time.

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据。

Send the empty payload data.

- Response

正常返回：泵端返回一个包含自定义字段的数据包，包含上一次维护日期时间和下一次维护日期时间。日期和时间字段包含日期和时间（24小时制），格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

Normal return: The pump returns a custom field，including the last maintenance data & time and next maintenance date & time. The time uses 24 hour format and the format is yyyy-MM-dd HH:mm:ss.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x0000E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Last Maintenance Year Low byte |  |  |  |  |  |  |  | Last Year High byte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Last Month |  |  |  |  |  |  |  | Last Day |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Last Hour |  |  |  |  |  |  |  | Last Minute |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Last Second |  |  |  |  |  |  |  | Next Maintenance Year Low byte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Next Year High byte |  |  |  |  |  |  |  | Next Month |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Next Day |  |  |  |  |  |  |  | Next Hour |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Next Minute |  |  |  |  |  |  |  | Next Second |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_MAINTENANCE_PERIOD

读取维护周期（单位：月）。

Get the maintenance cycle(unit:month).

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据。

Send the empty payload data.

- Response

正常返回：泵端返回一个包含自定义字段的数据包，包含维护周期(1个字节整型值)。

Normal return: The pump returns a custom field，including the maintenance cycle.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1~255 |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_ALARM_VOLUME

读取报警音量值。

Get the alarm volume.

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据。

Send the empty payload data.

- Response

正常返回：泵端返回一个包含自定义字段的数据包，包含音量范围（1~5）。

Normal return: The pump returns a custom field, including the alarm volume (1~5).

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| volume |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_BRIGHTNESS

读取屏幕亮度。

Get the screen brightness.

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据。

Send the empty payload data.

- Response

正常返回：泵端返回一个包含自定义字段的数据包，屏幕亮度范围（1~10）。

Normal return: The pump returns a package containing custom fields, including the brightness (1~10).

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| brightness |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_NIGHTMODE_PERIOD

读取夜间模式时间段

Get the night mode period.

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据。

Send the empty payload data.

- Response

正常返回：泵端返回一个包含自定义字段的数据包， 包含夜间模式时间段(24小时制， 时：分——时：分)。

Normal return: The pump returns a custom field，including the night mode period (24 hour format, HH:mm--HH:mm).

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Begin hour |  |  |  |  |  |  |  |  | Begin minute |  |  |  |  |  |  |  |
| End hour |  |  |  |  |  |  |  |  | End minute |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_PUMP_LANGUAGE

读取泵的当前语言。

Get the current language and region of the pump.

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据。

Send the empty payload data.

- Response

正常返回：泵端返回一个包含自定义字段的数据包, 包含泵的区域和语言。

Normal return: The pump returns a custom field，including the pump language and region.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Language |  |  |  |  |  |  |  |  | Region |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_LOG_TOTAL_NUM

获取历史纪录总数。

Get total number of the logs.

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据。

Send the empty payload data.

- Response

正常返回：泵端返回一个包含自定义字段的数据包，包含历史记录总数（ushort型数据）。

Normal return: The pump returns a custom field，including the total number of the log (ushort type).

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length =0x0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Log total number(4byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_LOG

获取指定历史纪录。

Get the specific log of the sequence number.

- Request

向泵端发送一个自定义字段,包含历史纪录的序号(ushort型数据),从1开始。

Send a command with a custom field, including the log sequence number (starting from1, ushort type).

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length =0x0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Log sequence num (4byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个包含自定义字段的数据包，包含一条历史纪录信息。

Normal return: The pump returns a custom field，including the log item.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length =? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Log sequence number(4byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| timestamp(4 byte， 2000年以后的秒数) the number of seconds after 2000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| summary length (2 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Summary bytes (UTF8 Encoding) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| detail length(2 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| detail bytes (UTF8 Encoding) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_POWER_STATUS

读电源状态。

Get the power status

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据。

Send the empty payload data.

- Response

正常返回：泵端返回一个自定义字段， 包含电源状态。

Normal return: The pump returns a custom field，including the power source, battery status.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Power Status |  |  |  |  |  |  |  |  | Battery charge status |  |  |  |  |  |  |  |
| Battery status |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_SENSOR_STATUS

读传感器状态。

Get the sensor status.

- Request

向泵端发送自定义字段,包含要读取的传感器的掩码。

Send a command with a custom field, including the sensor mask (each bit stands for a sensor)

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sensor Mask(4byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回自定义字段, sensor mask包含一个或多个传感器, sensor status为sensor mask对应的传感器的状态。

Normal return: The pump returns a custom field，including the sensor mask (each bit stands for a sensor) and sensor status(each bit stands for the corresponding sensor status).

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x0008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sensor Mask(4byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sensor Status(4byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_INFUSION_MODE

设置输注模式。

Get the infusion mode.

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据。

Send the empty payload data.

- Response

正常返回：泵端返回自定义字段, 包含输注模式。

Normal return: The pump returns a custom field，including the infusion mode.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Mode |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_BRAND

读注射器或输液管路品牌。

Get the syringe or tube brand.

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据。

Send the empty payload data.

- Response

正常返回：泵端返回自定义字段，包含注射器/输液管路品牌。

Normal return: The pump returns a custom field，including the syringe or tube brand.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brand |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_DOSE_UINT

读剂量单位。

Get the dose unit.

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据。

Send the empty payload data.

- Response

正常返回：泵端返回自定义字段，包含剂量单位。

Normal return: The pump returns a custom field, including the dose unit.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dose Unit |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_CURRENT_DRUG

查询当前药名，在药名开关打开的情况下，输注界面显示当前正在输注的药名。

Get the current drug. When the drug library switch is on, the infusion screen will show the drug name.

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据。

Send the empty payload data.

- Response

正常返回：泵端返回一个包含自定义字段的数据包，包含药名索引(ushort型数据)。

Normal return: The pump returns a custom field，including the drug index (ushort type).

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| drug index low byte |  |  |  |  |  |  |  |  | drug index high byte |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_INFUSION_PARAMETER

查询泵端不同输注模式的参数。

Get the infusion parameters under each infusion mode.

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据。

Send the empty payload data.

- Response

正常返回：根据不同输注模式，返回的数据不同，如下所示。

Normal return: For different infusion mode, the data returned is different, the details are as follows.

- 速率模式 Rate Mode

该模式下包含速率(float型数据，通过整数和放大倍数获得)和VTBI(float型数据，通过整数和放大倍数获得)，命令包含字段如下：

Under the Rate Mode, there are Rate (float type, through the integer value and the scale value) and VTBI (float type, through the integer value and the scale value).

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x000B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Mode = 速率模式 RateMode |  |  |  |  |  |  |  |  | Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |  | VTBI (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| VTBI (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | VTBI (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| VTBI (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 多速率模式

该模式下包含3种不同的速率(float型数据，单位:mL/h, 通过整数和放大倍数获得,)和时间，命令包含字段如下：

Under the Multi-Rate Mode, there are 3 groups of Rate (float type, unit: mL/h, through the integer value and the scale value) and time (hours and minutes).

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x0016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Mode= 多速率模式 Multi-RateMode |  |  |  |  |  |  |  |  | Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate1 (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate1 (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate1 (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate1 (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Hour1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Minute1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate2 (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate2 (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate2 (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate2 (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Hour2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Minute2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate3 (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate3 (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate3 (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate3 (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Hour3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Minute3 |  |  |  |  |  |  |  |

- 时间模式

该模式下包含时间和VTBI参数(float型数据，通过整数和放大倍数获得)，命令包含字段如下：

Under the Time Mode, there are Time and VTBI (float type, through the integer value and the scale value).

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x0008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Mode = 时间模式 TimeMode |  |  |  |  |  |  |  |  | Hour |  |  |  |  |  |  |  |
| Minute |  |  |  |  |  |  |  |  | Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |
| VTBI (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | VTBI (byte2) |  |  |  |  |  |  |  |
| VTBI (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | VTBI (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |

- 体重模式

该模式下包含剂量（float型数据）、剂量单位、体重（float型数据，单位：kg）、药量（float型数据,单位：mg）、容量（float型数据，单位：mL）、限制量（float型数据，单位：mL）。float型数据通过整数和放大倍数获得。命令包含字段如下：

Under the Weight mode, there are Dose (float type), Dose Unit, Weight (float type, unit: kg), Drug Mass (float type, unit: mg), Drug Volume (float type, unit: mL) and VTBI (float type, unit: mL). The float data is calculated from the integer value and the scale value.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x001B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Mode = 体重模式 Weight Mode |  |  |  |  |  |  |  |  | Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |
| Dose (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Dose (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Dose (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Dose (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Dose Unit |  |  |  |  |  |  |  |  | Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |
| Weight (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Weight (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Weight (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Weight (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug Mass (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug Mass (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug Mass (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug Mass (byte4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug Volume (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug Volume (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug Volume (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug Volume (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |  | VTBI (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| VTBI (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | VTBI (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| VTBI (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- LVP基本模式

该模式下包含速率（float型数据，单位：mL/h）、基本模式下的速率单位、液体大小（uint型数据，单位：滴/mL）、液体输注速率（uint型数据，单位为除mL/h外的速率单位）、输注时间(uint型数据，单位：秒)、限制量（float型数据，单位：mL）、延时输注时间(uint型数据，单位：秒)、药物库开关和药物Index(无符号整型数据)，命令包含字段如下：

Under the LVP Basic Mode, there are Rate (float type), Rate Unit, Drop size(uint type,  unit: drop/mL), Drop Rate(unit type, unit is the rate unit except mL/h), Infusion Time(unit type, unit: seconds), VTBI (float type, unit: mL),Delay Start Time(uint type, unit: seconds), the drug library switch status and the current drug index(uint type).

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x001F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Mode = 基本模式 |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate Unit |  |  |  |  |  |  |  |
| Drop size (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Drop size (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Drop size (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Drop size (byte4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Drop rate(byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Drop rate (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Drop rate (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Drop rate (byte4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Duration Time(byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Infusion Duration Time(byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Duration Time(byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Infusion Duration Time(byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| VTBI (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | VTBI (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| VTBI (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | VTBI (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Delay Start (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Delay Start (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Delay Start (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Delay Start (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug lib Switch Status |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug index (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug index (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug index (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug index (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- LVP体重模式

该模式下包含剂量（float型数据）、剂量单位、体重（float型数据）、体重单位、药量（float型数据）、药量单位、容量（float型数据,单位:mL）、限制量（float型数据,单位：mL）、延时输注时间 (uint型数据，单位：秒)、药物库开关和药物Index(无符号整型数据)，命令包含字段如下：

Under the LVP Weight mode, there are Dose (float type), Dose Unit, Weight (float type), Weight Unit, Drug Mass (float type), Drug Mass Unit, Drug Volume (float type, unit: mL), VTBI (float type, unit: mL), Delay Start Time (uint type, unit: seconds), the drug library switch status and the current drug index (uint type).

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x0021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Mode = LVP体重模式 |  |  |  |  |  |  |  |  | Dose (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Dose (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Dose (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Dose (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Dose Unit |  |  |  |  |  |  |  |
| Weight (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Weight (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Weight (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Weight (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Weight Unit |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug Mass (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug Mass(byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug Mass (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug Mass (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug Mass Unit |  |  |  |  |  |  |  |
| Volume (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Volume (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Volume (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Volume (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| VTBI (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | VTBI (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| VTBI (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | VTBI (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Delay Start (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Delay Start (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Delay Start (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Delay Start (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug lib Switch Status |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug index (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug index (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug index (byte3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug index (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- LVP多速率模式

该模式下包含3种不同的速率（float型数据，单位：mL/h）、输注时间 (uint型数据，单位：秒) 、药物库开关和药物Index(uint型数据)，命令包含字段如下：

Under the LVP Multi-Rate Mode, there are 3 groups of Rate (float type, unit: mL/h) and time (uint type, unit: second), the drug library switch status and the current drug index (uint type).

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x001E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Mode= LVP多速率模式 |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate1 (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate1 (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate1 (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate1 (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Infusion Duration Time1(byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Duration Time1(byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Infusion Duration Time1(byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Duration Time1(byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate2 (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate2 (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate2 (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate2 (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Infusion Duration Time2(byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Duration Time2(byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Infusion Duration Time2(byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Duration Time2(byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate3 (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate3 (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate3 (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate3 (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Infusion Duration Time3(byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Duration Time3(byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Infusion Duration Time3(byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Duration Time3(byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug lib Switch Status |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug index (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug index (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug index (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug index (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |

- 梯度模式

该模式下包含限制量（float型数据, 单位:mL）、输注时间 (uint型数据，单位：秒)、上升时间(uint型数据，单位：秒)、下降时间(uint型数据，单位：秒) 、药物库开关和药物Index(无符号整型数据)，命令包含字段如下：

Under the Taper Mode, there are VTBI (float type, unit: mL), Infusion Duration Time (uint type, unit: seconds), Taper Up Time (uint type, unit: seconds), Taper Down Time(uint type, unit: seconds), the drug library switch status and the current drug index (uint type).

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x0016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Mode = 梯度模式 |  |  |  |  |  |  |  |  | VTBI (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| VTBI (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | VTBI (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| VTBI (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Infusion Duration Time(byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Duration Time(byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Infusion Duration Time(byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Duration Time(byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Taper Up Time(byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Taper Up Time(byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Taper Up Time(byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Taper Up Time(byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Taper Down Time(byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Taper Down Time(byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Taper Down Time(byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Taper Down Time(byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug lib Switch Status |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug index (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug index (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug index (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug index (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |

- 步进模式

该模式下包含稳定速率（float型数据，单位：mL/h）、限制量（float型数据, 单位：mL）、初始速率（float型数据，单位：mL/h）、速率增量（float型数据，单位：mL/h）、步进时间(uint型数据，单位：秒) 、药物库开关和药物Index(uint型数据)，命令包含字段如下：

Under the Step Mode, there are Plateau Rate (float type, unit: mL/h), VTBI (float type, unit: mL), Initial Rate (float type, unit: mL/h), Step Increment float type, unit: mL/h), Step Duration Time (uint type, unit: seconds), the drug library switch status and the current drug index (uint type).

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x001A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Mode = 步进模式 |  |  |  |  |  |  |  |  | Plateau Rate(byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Plateau Rate(byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Plateau Rate(byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Plateau Rate(byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | VTBI (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| VTBI (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | VTBI (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| VTBI (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Initial Rate (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Initial Rate (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Initial Rate (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Initial Rate (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Step Increment (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Step Increment (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Step Increment (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Step Increment (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Step Duration Time(byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Step Duration Time(byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Step Duration Time(byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Step Duration Time(byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug lib Switch Status |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug index (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug index (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug index (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug index (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_BATTERY_ALARM_DURATION

读取电池的低电耗尽持续时间。

Get the low battery and depleted battery alarm duration time.

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据。

Send the empty payload data.

- Response

正常返回：一个自定义字段。包含电池低电耗尽持续时间（ushort型数据，单位：秒）。

Normal return: The pump returns a custom field，including the low battery and depleted battery alarm duration time (ushort type, unit: seconds).

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Low battery duration (2 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deplete battery duration (2 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_LOCK_PASSWORD

查询锁定密码。

Get the lock password.

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据

Send the empty payload data.

- Response

正常返回：一个自定义字段，包含4个字节的数字密码

Normal return: The pump returns a custom field，including the password (uint type).

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Password(4 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_SWITCH_STATUS

查询一个或多个开关的状态。

Get one or several switches’ status.

- Request

向泵端发送自定义字段,包含要读取的一个或多个开关开关的掩码。

Send a custom field, including the one or several switches’ mask.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Switch Mask (4 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个自定义字段, Security Switch Mask包含一个或多个开关，Switch Status为Switch Mask对应的开关的状态

Normal return: The pump returns a custom field，including the switch mask and corresponding switch status.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x0008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Switch Mask (4 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Switch Status (4 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_COMPLETE_INFUSION_ALARM_TIME

查询被设置的即将输注完毕报警时间。

Get the Infusion Near Complete alarm time.

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据

Send the empty payload data.

- Response

正常返回：一个自定义字段，包含即将输注完毕报警时间(byte型数据，单位：分钟)

Normal return: The pump returns a custom field，including the Infusion Near Complete alarm time (byte type, unit: minutes)

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0或3~10分钟 Minutes |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_ALARM_SOUND_TYPE

查询报警音类型。

Get the alarm tone.

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据

Send the empty payload data.

- Response

正常返回：一个自定义字段, 包含报警音类型(byte型数据)

Normal return: The pump returns a custom field, including the alarm tone (byte type)

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sound type(1~3) |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_CUSTOMBRAND_CALIPARA

查询自定义品牌自校准数据。

Get the calibration data of the custom brands.

- Request

向泵端发送一个自定义字段, 包含注射器品牌和规格。

Send a custom field, including the syringe brand and size.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brand |  |  |  |  |  |  |  |  | Size |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：一个自定义字段,包含标称刻度长度(float 型数据)、标称尾部长度(float 型数据)、最小外径(float 型数据)、最大外径(float 型数据)及校准状态。长度单位为mm。

Normal return: The pump returns a custom field, including the full length, tail length, minimum outside diameter, maximum outside diameter and the calibration status. The unit of length is mm.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x0015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brand |  |  |  |  |  |  |  |  | Size |  |  |  |  |  |  |  |
| Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |  | Full Length (low byte) |  |  |  |  |  |  |  |
| Full Length (high byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |
| Tail Length(low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | Tail Length(high byte) |  |  |  |  |  |  |  |
| Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |  | Min Outside Diameter (low byte) |  |  |  |  |  |  |  |
| Min Outside Diameter ( high byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |
| Max Outside Diameter (low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | Max Outside Diameter ( high byte) |  |  |  |  |  |  |  |
| Calibration Status (0:Not Calibrated/1: Calibrated ) |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_PRESELECTON_BRAND

查询所有预选品牌。

Get the pre-selected brands.

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据

Send the empty payload data.

- Response

正常返回：一个自定义字段,包含所有预选多个品牌

Normal return: The pump returns a custom field, including the all the pre-selected brands.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brand |  |  |  |  |  |  |  |  | Brand |  |  |  |  |  |  |  |
| Brand |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_CALI_CUSTOM_BRAND

查询所有已经校准的自定义品牌。

Get the all the calibrated custom brands.

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据

Send the empty payload data.

- Response

正常返回：一个自定义字段, 包含多个自定义品牌.

Normal return: The pump returns a custom field, including the all the calibrated custom brands.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CustomBrand |  |  |  |  |  |  |  |  | CustomBrand |  |  |  |  |  |  |  |
| CustomBrand |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_ALARMTYPE_PASSWORD

查询进入报警音类型界面密码。

Get the password of the alarm tone screen.

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据

Send the empty payload data.

- Response

正常返回：一个自定义字段，包含4个字节的数字密码

Normal return: The pump returns a custom field，including the password (uint type).

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Password(4 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_INFUSING_PARAMETER_OF_MODE

读取输注过程中各模式下的输注信息。

Get the infusion parameters while the pump is delivering.

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据。

Send the empty payload data.

- Response

正常返回：根据不同输注模式，返回的数据不同，如下所示。

Normal return: For different infusion mode, the data returned is different, the details are as follows.

- 速率模式 Rate Mode

包含输注过程中的信息: 品牌,尺寸,当前速率(float 型数据),剩余时间, 药物开关，药物Index(ushort型数据), 阻塞灵敏度,累计量(float 型数据),本次输注剩余量(float 型数据), Bolus速率(float 型数据), Bolus限制量(float 型数据)。

Under the Rate Mode, there are Brand, Size, Current Rate (float type), Remain Time, Drug Library switch, Drug index(ushort type), Occlusion Level, Total Volume(float type), Remain Volume(float type), Bolus Rate(float type) and Bolus VTBI(float type). The float data is calculated through the integer value and the scale value

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x0022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Mode = 速率模式 |  |  |  |  |  |  |  |  | Brand |  |  |  |  |  |  |  |
| Size |  |  |  |  |  |  |  |  | Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |
| Current Rate byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Current Rate byte 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Current Rate byte 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Current Rate byte 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Remain Hour |  |  |  |  |  |  |  |  | Remain Minute |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressure Level |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug lib Switch Status |  |  |  |  |  |  |  |
| drug index low byte |  |  |  |  |  |  |  |  | drug index high byte |  |  |  |  |  |  |  |
| Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |  | Total byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total byte 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Total byte 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total byte 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |
| Remain Volume byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Remain Volume byte 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Remain Volume byte 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Remain Volume byte 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |  | Bolus Rate byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bolus Rate byte 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Bolus Rate byte 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bolus Rate byte 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |
| Bolus VTBI byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Bolus VTBI byte 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bolus VTBI byte 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Bolus VTBI byte 4 |  |  |  |  |  |  |  |

- 时间模式

包含输注过程中的信息: 品牌,尺寸,当前速率(float 型数据),剩余时间, 药物开关，药物Index(ushort型数据), 阻塞灵敏度,累计量(float 型数据),本次输注剩余量(float 型数据), Bolus速率(float 型数据), Bolus限制量(float 型数据)。

Under the Time Mode, there are Brand, Size, Current Rate (float type), Remain Time, Drug Library switch, Drug index(ushort type), Occlusion Level, Total Volume((float type), Remain Volume(float type), Bolus Rate(float type) and Bolus VTBI(float type). The float data is calculated through the integer value and the scale value.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x0022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Mode = 时间模式 |  |  |  |  |  |  |  |  | Brand |  |  |  |  |  |  |  |
| Size |  |  |  |  |  |  |  |  | Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |
| Current Rate byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Current Rate byte 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Current Rate byte 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Current Rate byte 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Remain Hour |  |  |  |  |  |  |  |  | Remain Minute |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressure Level |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug lib Switch Status |  |  |  |  |  |  |  |
| drug index low byte |  |  |  |  |  |  |  |  | drug index high byte |  |  |  |  |  |  |  |
| Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |  | Total byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total byte 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Total byte 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total byte 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |
| Remain Volume byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Remain Volume byte 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Remain Volume byte 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Remain Volume byte 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |  | Bolus Rate byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bolus Rate byte 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Bolus Rate byte 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bolus Rate byte 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |
| Bolus VTBI byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Bolus VTBI byte 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bolus VTBI byte 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Bolus VTBI byte 4 |  |  |  |  |  |  |  |

- 体重模式

包含输注过程中的信息: 品牌,尺寸,当前速率(float 型数据),剩余时间, 药物开关，药物Index(ushort型数据), 阻塞灵敏度,累计量(float 型数据),本次输注剩余量(float 型数据), Bolus速率(float 型数据), Bolus限制量(float 型数据)，剂量和剂量单位。

Under the Weight Mode, there are Brand, Size, Current Rate (float type), Remain Time, Drug Library switch, Drug index(ushort type), Occlusion Level, Total Volume(float type), Remain Volume(float type), Bolus Rate(float type), Bolus VTBI(float type), Dose and Dose unit;. The float data is calculated through the integer value and the scale value.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x0028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Mode = 体重模式 |  |  |  |  |  |  |  |  | Brand |  |  |  |  |  |  |  |
| Size |  |  |  |  |  |  |  |  | Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |
| Current Rate byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Current Rate byte 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Current Rate byte 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Current Rate byte 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Remain Hour |  |  |  |  |  |  |  |  | Remain Minute |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressure Level |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug lib Switch Status |  |  |  |  |  |  |  |
| drug index low byte |  |  |  |  |  |  |  |  | drug index high byte |  |  |  |  |  |  |  |
| Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |  | Total byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total byte 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Total byte 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total byte 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |
| Remain Volume byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Remain Volume byte 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Remain Volume byte 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Remain Volume byte 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |  | Bolus Rate byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bolus Rate byte 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Bolus Rate byte 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bolus Rate byte 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |
| Bolus VTBI byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Bolus VTBI byte 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bolus VTBI byte 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Bolus VTBI byte 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |  | Dose byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Dose byte 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Dose byte 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Dose byte 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Dose Unit |  |  |  |  |  |  |  |

- 多速率模式

包含输注过程中的信息: 品牌,尺寸,当前速率(float 型数据), 阻塞灵敏度, 药物开关，药物Index(ushort型数据), 剩余时间,  累计量(float 型数据), 本次输注剩余量(float 型数据), Bolus速率(float 型数据), Bolus限制量(float 型数据)，多速率(float 型数据)和剩余时间。

Under the Multi-Rate Mode, there are Brand, Size, Current Rate (float type), Remain Time, Drug Library switch, Drug index(ushort type), Occlusion Level, Total Volume(float type), Remain Volume(float type), Bolus Rate(float type), Bolus VTBI(float type), 3 groups of rate(float type) and time. The float data is calculated through the integer value and the scale value.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x0030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Mode= 多速率模式 |  |  |  |  |  |  |  |  | Brand |  |  |  |  |  |  |  |
| Size |  |  |  |  |  |  |  |  | Pressure Level |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug lib Switch Status |  |  |  |  |  |  |  |  | drug index low byte |  |  |  |  |  |  |  |
| drug index high byte |  |  |  |  |  |  |  |  | Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |
| Total byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Total byte 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total byte 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Total byte 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |  | Remain Volume byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Remain Volume byte 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Remain Volume byte 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Remain Volume byte 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |
| Bolus Rate byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Bolus Rate byte 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bolus Rate byte 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Bolus Rate byte 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |  | Bolus VTBI byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bolus VTBI byte 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Bolus VTBI 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bolus VTBI 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate 1 byte1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate 1 byte2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate 1 byte3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate 1 byte4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Remain Hour1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Remain Minute1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate 2 byte1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate 2 byte2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate 2 byte3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate 2 byte4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Remain Hour2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Remain Minute2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate 3 byte1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate 3 byte2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate 3 byte3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate 3 byte4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Remain Hour3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Remain Minute3 |  |  |  |  |  |  |  |

- 基本模式

该模式下包含品牌、阻塞灵敏度、药物库开关, 药物Index(uint型数据)、剩余量（float型数据，单位：mL）、剩余时间（uint型数据，单位：秒）、累计量（float型数据，单位：mL）、输注设置速率（float型数据，单位;mL/h）、速率单位、液滴大小（uint型数据，单位：滴/mL）、液体输注速率（uint型数据，单位为除mL/h外的速率单位）、仅设置速率标识 、设置输注时间(uint型数据，单位：秒)、设置限制量（float型数据，单位：mL）和KVO速率（float型数据，单位：mL/h）。

Under the Basic Mode, there are Brand, Occlusion Level, Drug Library switch status, Drug index(uint type), Residual Volume(float type, unit: mL), Residual Time(uint type, unit: second), Total Volume(float type, unit: mL), Rate (float type, unit: mL/h), Rate Unit, Drop Size(uint type, unit: drop/mL), Drop Rate(uint type, unit: rate unit except mL/h), Only Rate Set Flag, Infusion Time(uint type, unit: second), VTBI(float type, unit: mL) and KVO Rate(float type, unit: mL/h) .

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x002E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Mode = 基本模式 |  |  |  |  |  |  |  |  | Brand |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressure Level |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug lib Switch Status |  |  |  |  |  |  |  |
| drug index (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | drug index (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| drug index (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | drug index (byte4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Residual Volume (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Residual Volume (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Residual Volume (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Residual Volume (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Residual Time (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Residual Time (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Residual Time (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Residual Time (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Volume (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Volume (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Volume (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Volume (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate Unit |  |  |  |  |  |  |  |  | Drop Size(byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Drop Size (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Drop Size(byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Drop Size (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Drop Rate (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Drop Rate (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Drop Rate (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Drop Rate (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Only Rate Set Flag(0:not set,1: only rate set) |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Duration Time(byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Infusion Duration Time(byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Duration Time(byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Infusion Duration Time(byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| VTBI (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | VTBI (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| VTBI (byte3) |  |  |  |  |  |  |  |  | VTBI (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| KVO Rate (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | KVO Rate (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| KVO Rate (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | KVO Rate (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |

- LVP体重模式

该模式下包含品牌, 阻塞灵敏度、药物库开关、药物Index(uint型数据) 、剩余量（float型数据，单位：mL）、剩余时间（uint型数据，单位：秒）、累计量（float型数据，单位：mL）、速率（float型数据，单位：mL/h）、剂量（float型数据）、剂量单位、体重（float型数据）、体重单位、药量（float型数据）、药量单位、容量（float型数据）和KVO速率（float型数据，单位：mL/h），命令包含字段如下：

Under the LVP Weight Mode, there are Brand, Occlusion Level, Drug Library switch status, Drug index(uint type), Residual Volume(float type, unit: mL), Residual Time(uint type, unit: second), Total Volume(float type, unit: mL), Rate (float type, unit: mL/h), Dose(float type), Dose Unit, Weight(float type), Weight Unit, Drug Mass(float type), Drug Mass Unit, Drug Volume(float type, unit: mL), and KVO Rate(float type, unit: mL/h) .

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x002F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Mode = LVP体重模式 |  |  |  |  |  |  |  |  | Brand |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressure Level |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug lib Switch Status |  |  |  |  |  |  |  |
| drug index (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | drug index (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| drug index (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | drug index (byte4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Residual Volume (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Residual Volume (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Residual Volume (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Residual Volume (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Residual Time (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Residual Time (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Residual Time (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Residual Time (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Volume (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Volume (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Volume (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Volume (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Dose (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Dose (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Dose (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Dose (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Dose Unit |  |  |  |  |  |  |  |  | Weight (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Weight (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Weight (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Weight (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Weight Unit |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug Mass(byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug Mass (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug Mass (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug Mass (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug Mass Unit |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug Volume (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug Volume (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug Volume (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug Volume (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | KVO Rate (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| KVO Rate (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | KVO Rate (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| KVO Rate (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- LVP多速率模式

该模式下包含品牌,阻塞灵敏度、药物库开关、药物Index(uint型数据) 、剩余量（float型数据，单位：mL）、累计量（float型数据，单位：mL）、3种速率和剩余时间（uint型数据，单位：秒）和KVO速率（float型数据，单位：mL/h），命令包含字段如下：

Under the LVP Multi-Rate Mode, there are Brand, Occlusion Level, Drug Library switch status, Drug index(uint type), Residual Volume(float type, unit: mL), Total Volume(float type, unit: mL), 3 groups of rate(float type) and time(uint type, unit:second), and KVO Rate(float type, unit: mL/h).

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x002C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Mode= LVP多速率模式 |  |  |  |  |  |  |  |  | Brand |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressure Level |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug lib Switch Status |  |  |  |  |  |  |  |
| drug index (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | drug index (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| drug index (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | drug index (byte4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Residual Volume (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Residual Volume (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Residual Volume (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Residual Volume (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Volume (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Volume (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Volume (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Volume (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate1 (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate1 (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate1 (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate1 (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Residual Time1(byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Residual Time1(byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Residual Time1(byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Residual Time1(byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate2 (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate2 (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate2 (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate2 (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Residual Time2(byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Residual Time2(byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Residual Time2(byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Residual Time2(byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate3 (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate3 (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate3 (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate3 (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Residual Time3(byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Residual Time3(byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Residual Time3(byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Residual Time3(byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| KVO Rate (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | KVO Rate (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| KVO Rate (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | KVO Rate (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |

- 梯度模式

该模式下包含品牌,阻塞灵敏度、药物库开关、药物Index(无符号整型数据) 、剩余量（float型数据，单位：mL）、剩余时间（uint型数据，单位：秒）、累计量（float型数据，单位：mL）、速率（float型数据，单位：mL/h）、设置的限制量（float型数据）、设置的输注时间(uint型数据，单位：秒)、设置的上升时间(uint型数据，单位：秒)、设置的下降时间(uint型数据，单位：秒) 和KVO速率（float型数据，单位：mL/h），命令包含字段如下：

Under the Taper Mode, there are Brand, Occlusion Level, Drug Library switch status, Drug index(uint type), Residual Volume(float type, unit: mL), Residual Time(uint type, unit: second), Total Volume(float type, unit: mL), Rate (float type, unit: mL/h), VTBI(float type, unit: mL), Infusion Time(uint type, unit:second), Taper Up Time(uint type, unit:second), Taper Down Time(uint type, unit:second), and KVO Rate(float type, unit: mL/h) .

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x002C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Mode = 梯度模式 |  |  |  |  |  |  |  |  | Brand |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressure Level |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug lib Switch Status |  |  |  |  |  |  |  |
| drug index (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | drug index (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| drug index (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | drug index (byte4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Residual Volume (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Residual Volume (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Residual Volume (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Residual Volume (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Residual Time (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Residual Time (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Residual Time (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Residual Time (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Volume (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Volume (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Volume (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Volume (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| VTBI (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | VTBI (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| VTBI (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | VTBI (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Duration Time (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Infusion Duration Time (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Duration Time (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Infusion Duration Time (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Taper Up Time(byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Taper Up Time(byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Taper Up Time(byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Taper Up Time(byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Taper Down Time(byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Taper Down Time(byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Taper Down Time(byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Taper Down Time(byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| KVO Rate (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | KVO Rate (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| KVO Rate (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | KVO Rate (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |

- 步进模式

该模式下包含品牌,阻塞灵敏度、药物库开关、药物Index(uint型数据) 、剩余量（float型数据，单位：mL）、剩余时间（uint型数据，单位：秒）、累计量（float型数据，单位：mL）、速率（float型数据，单位：mL/h）、剩余步进时间（uint型数据，单位：秒）、稳定速率（float型数据）、限制量（float型数据）、初始速率（float型数据）、速率增量（float型数据，单位：mL/h）、步进时间(uint型数据，单位：秒) 和KVO速率（float型数据，单位：mL/h），命令包含字段如下：

Under the Step Mode, there are Brand, Occlusion Level, Drug Library switch status, Drug index(uint type), Residual Volume(float type, unit: mL), Residual Time(uint type, unit: second), Total Volume(float type, unit: mL), Rate (float type, unit: mL/h), Residual Step Duration Time(uint type, unit: second), Plateau Rate (float type, unit: mL/h), VTBI (float type, unit: mL) , Initial Rate (float type, unit: mL/h), Step Increment(float type, unit: mL/h), Step Duration Time(uint type, unit: second) , and KVO Rate(float type, unit: mL/h) .

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x0034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Mode = 步进模式 |  |  |  |  |  |  |  |  | Brand |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressure Level |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug lib Switch Status |  |  |  |  |  |  |  |
| drug index (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | drug index (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| drug index (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | drug index (byte4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Residual Volume (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Residual Volume (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Residual Volume (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Residual Volume (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Residual Time (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Residual Time (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Residual Time (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Residual Time (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Volume (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Volume (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Volume (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Volume (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Residual Step Duration Time (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Residual Step Duration Time (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Residual Step Duration Time (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Residual Step Duration Time (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Plateau Rate(byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Plateau Rate(byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Plateau Rate(byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Plateau Rate(byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| VTBI (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | VTBI (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| VTBI (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | VTBI (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Initial Rate (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Initial Rate (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Initial Rate (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Initial Rate (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Step Increment (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Step Increment (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Step Increment (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Step Increment (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Step Duration Time(byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Step Duration Time(byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Step Duration Time(byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Step Duration Time(byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| KVO Rate (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | KVO Rate (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| KVO Rate (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | KVO Rate (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |

- 基本模式-次级输注

该模式下包含品牌、阻塞灵敏度、药物库开关,药物Index(无符号整型数据)、次级输注剩余量（float型数据，单位：mL）、剩余时间（uint型数据，单位：秒）、累计量（float型数据，单位：mL）、次级输注速率（float型数据，单位：mL/h）、、仅次级输注设置速率标识、次级输注时间(uint型数据，单位：秒)、次级输注限制量（float型数据，单位：mL）、主输注剩余量（float型数据，单位：mL）、主输注速率（float型数据，单位：mL/h）、主输注速率单位、主输注液滴大小（uint型数据，单位：滴/mL）、主输注液体输注速率（uint型数据，单位为除mL/h外的速率单位）、主输注设置速率标识、主输注时间(uint型数据，单位：秒)、主输注限制量（float型数据，单位：mL）、和KVO速率（float型数据，单位：mL/h），命令包含字段如下：

Under the Basic-Secondary Mode, there are Brand, Occlusion Level, Drug Library switch status, Drug index(uint type), Secondary Residual Volume(float type, unit: mL), Residual Time(uint type, unit: second), Total Volume(float type, unit: mL), Secondary Rate (float type, unit: mL/h), Secondary Only Rate Set Flag, Secondary Infusion Time(uint type, unit: second), Secondary VTBI(float type, unit: mL), Primary Residual Volume(float type, unit: mL), Primary Rate (float type, unit: mL/h), Primary Rate Unit, Primary Drop Size(uint type, unit: drop/mL), Primary Drop Rate(uint type, unit: rate unit except mL/h), Primary Only Rate Set Flag, Primary Infusion Time(uint type, unit: second), Primary VTBI(float type, unit: mL) and KVO Rate(float type, unit: mL/h) .

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x003F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Mode = 基本模式-次级输注 |  |  |  |  |  |  |  |  | Brand |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressure Level |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug lib Switch Status |  |  |  |  |  |  |  |
| drug index (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | drug index (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| drug index (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | drug index (byte4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Secondary Residual Volume (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Secondary Residual Volume (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Secondary Residual Volume (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Secondary Residual Volume (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Residual Time (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Residual Time (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Residual Time (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Residual Time (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Volume (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Volume (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Volume (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Volume (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Secondary Rate (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Secondary Rate (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Secondary Rate (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Secondary Rate (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Secondary Infusion Only Rate Set Flag(0:not set,1: only rate set) |  |  |  |  |  |  |  |  | Secondary Infusion Duration Time(byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Secondary Infusion Duration Time(byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Secondary Infusion Duration Time(byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Secondary Infusion Duration Time(byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Secondary VTBI (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Secondary VTBI (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Secondary VTBI (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Secondary VTBI (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Primary Residual Volume (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Primary Residual Volume (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Primary Residual Volume (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Primary Residual Volume (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Primary Rate (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Primary Rate (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Primary Rate (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Primary Rate (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate Unit |  |  |  |  |  |  |  |
| Primary Drop Size(byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Primary Drop Size(byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Primary Drop Size (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Primary Drop Size(byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Primary Drop Size (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Primary Drop Rate (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Primary Drop Rate (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Primary Drop Rate (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Primary Only Rate Set Flag(0:not set,1: only rate set) |  |  |  |  |  |  |  |  | Primary Infusion Duration Time(byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Primary Infusion Duration Time(byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Primary Infusion Duration Time(byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Primary Infusion Duration Time(byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Primary VTBI (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Primary VTBI (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Primary VTBI (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Primary VTBI (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | KVO Rate (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| KVO Rate (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | KVO Rate (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| KVO Rate (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- LVP体重模式-次级输注

该模式下包含品牌,阻塞灵敏度、药物库开关、药物Index(uint型数据) 、次级输注剩余量（float型数据，单位：mL）、剩余时间（uint型数据，单位：秒）、累计量（float型数据，单位：mL）、次级输注速率（float型数据，单位：mL/h）、次级输注剂量（float型数据）、剂量单位、次级输注体重（float型数据）、体重单位、次级输注药量（float型数据）、药量单位、次级输注容量（float型数据,单位:mL）、主输注剩余量（float型数据，单位：mL）、主输注速率（float型数据，单位：mL/h）、主输注剂量（float型数据）、主输注体重（float型数据, 单位: kg）、主输注药量（float型数据）、主输注容量（float型数据,单位:mL）和KVO速率（float型数据，单位：mL/h），命令包含字段如下：

Under the LVP Weight-Secondary Mode, there are Brand, Occlusion Level, Drug Library switch status, Drug index(uint type), Secondary Residual Volume(float type, unit: mL), Residual Time(uint type, unit: second), Total Volume(float type, unit: mL), Secondary Rate (float type, unit: mL/h), Secondary Dose(float type), Dose Unit, Secondary Weight(float type), Weight unit, Secondary Drug Mass(float type), Drug Mass Unit, Secondary Drug Volume(float type, unit: mL), Primary Residual Volume(float type, unit: mL), Primary Rate (float type, unit: mL/h), Primary Dose(float type), Primary Weight(float type, unit: kg), Primary Drug Mass(float type), Primary Drug Volume(float type, unit: mL), and KVO Rate(float type, unit: mL/h) .

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x0047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Mode = LVP体重模式-次级输注 |  |  |  |  |  |  |  |  | Brand |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressure Level |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug lib Switch Status |  |  |  |  |  |  |  |
| drug index (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | drug index (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| drug index (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | drug index (byte4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Secondary Residual Volume (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Secondary Residual Volume (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Secondary Residual Volume (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Secondary Residual Volume (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Residual Time (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Residual Time (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Residual Time (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Residual Time (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Volume (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Volume (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Volume (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Volume (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Secondary Rate (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Secondary Rate (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Secondary Rate (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Secondary Rate (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Secondary Dose (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Secondary Dose (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Secondary Dose (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Secondary Dose (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Dose Unit |  |  |  |  |  |  |  |  | Secondary Weight (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Secondary Weight (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Secondary Weight (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Secondary Weight (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Weight Unit |  |  |  |  |  |  |  |
| Secondary Drug Mass(byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Secondary Drug Mass (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Secondary Drug Mass (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Secondary Drug Mass (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug Mass Unit |  |  |  |  |  |  |  |  | Secondary Volume (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Secondary Volume (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Secondary Volume (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Secondary Volume (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Primary Residual Volume (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Primary Residual Volume (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Primary Residual Volume (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Primary Residual Volume (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Primary Rate (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Primary Rate (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Primary Rate (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Primary Rate (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Primary Dose (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Primary Dose (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Primary Dose (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Primary Dose (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Primary Weight (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Primary Weight (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Primary Weight (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Primary Weight (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Primary Drug Mass (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Primary Drug Mass (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Primary Drug Mass (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Primary Drug Mass (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Primary Volume (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Primary Volume (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Primary Volume (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Primary Volume (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | KVO Rate (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| KVO Rate (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | KVO Rate (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| KVO Rate (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_SYSTEM_STATUS

查询当前泵系统状态。

Get the pump system status.

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据

Send the empty payload data.

- Response

正常返回：一个自定义字段，包含泵的运行状态

Normal return: The pump returns a custom field, including the pump system status.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| System Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_BRAND_COUNT

获取品牌数量,包括预设品牌和自定义品牌。

Get the brand count, including the preset brands count and custom brands count.

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据

Send the empty payload data.

- Response

正常返回：一个自定义字段,包含所有品牌的数量,预设品牌和自定义品牌数量。

Normal return: The pump returns a custom field, including the brands count, the preset brands count and custom brands count.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| All Brand Count |  |  |  |  |  |  |  |  | Preset Brand Count |  |  |  |  |  |  |  |
| Custom Brand Count |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_ALARM_COUNT

获取报警名称数量

Get the alarm count for the alarm name

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据

Send the empty payload data

- Response

正常返回：一个自定义字段,包含报警名称数量

Normal return: The pump returns a custom field, including the alarm name count

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alarm Count |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_ALARM_NAME

获取报警名称等, 和GET_ALARM_COUNT配合使用。

Get the alarm name of an alarm index

- Request

向泵端发送一个包含alarm index自定义字段，其中alarm index从0开始。

Send a custom field, including the alarm index, which starts from 0.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| alarm index |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个包含自定义字段的数据包，报警名称使用UTF-8编码方式。内容如下：

Normal return: The pump returns a custom field，including the alarm name string, which is encoded in UTF-8.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头Field Header = 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度 Data Length = ？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| alarm index |  |  |  |  |  |  |  |  | Alarm level |  |  |  |  |  |  |  |
| alarm name bytes length |  |  |  |  |  |  |  |  | alarm name |  |  |  |  |  |  |  |
| alarm name |  |  |  |  |  |  |  |  | …. |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_TUBE_PRECISION_CALIBRATION_STATUS

获取当前输液泵校准结果

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据

- Response

正常返回：一个自定义字段,包含校准结果

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0:Calibrating/ 1：Calibration Finished/ 2: Calibration Parameter Setting/ 3:Non- Calibration |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_REGION_COUNT

获取地区总数

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据

- Response

正常返回：一个自定义字段,包含地区的数量

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Region count |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_REGION_NAME

获取地区名称

- Request

向泵端发送一个包含地区index, 语言index的自定义字段

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Region index |  |  |  |  |  |  |  |  | Language index |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：一个自定义字段,包含地区index, 语言index, 地区名称（UTF8）

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x000? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Region index |  |  |  |  |  |  |  |  | Language index |  |  |  |  |  |  |  |
| Region name length |  |  |  |  |  |  |  |  | Region name byte1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Region name byte… |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_LANGUAN_NAME

获取区域名称

- Request

向泵端发送一个包含语言index的自定义字段

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Language index |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：一个自定义字段,包含语言index,语言名称（UTF8）

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x000? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Language index |  |  |  |  |  |  |  |  | Language name length |  |  |  |  |  |  |  |
| Language name byte1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Language name byte… |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_NIGHT_MODE_ALARM_VOLUME

读取夜间报警音量值

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据。

- Response

正常返回：泵端返回一个包含自定义字段的数据包，音量范围（1~5）

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Night alarm volume(1~5) |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_NIGHT_MODE_BRIGHTNESS

读取夜间屏幕亮度

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据。

- Response

正常返回：泵端返回一个包含自定义字段的数据包，范围（1~10）。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Night brightness(1~10) |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_SECONDARY_INFUSION_COMPLETE_SETTING

读取次级输注完成设置

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据。

- Response

正常返回：泵端返回一个包含自定义字段， 包含次级输注完成设置。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Secondary Infusion Complete Setting |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_TUBE_SIZE

读取输液管路规格

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据。

- Response

正常返回：泵端返回一个包含自定义字段的数据包，管路规格:20或60， 单位：滴/mL。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tube size |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_DRUG_MASS_UNIT

读药量单位

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据。

- Response

正常返回：自定义字段

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug Mass Unit |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_INFUSION_NEAR_COMPLETE_CRITERIA

查询即将输注完成报警的触发条件和条件对应的参数，剩余量单位：mL，时间单位：分钟，命令包含字段如下：

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据

- Response

正常返回：一个自定义字段

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Near Complete Criteria |  |  |  |  |  |  |  |  | Parameters for Criteria(uint,4 byte) |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_AIR_DETECTION_OPTION

查询气泡检测选择，命令包含字段如下：

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据

- Response

正常返回：一个自定义字段

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Air Detection Option |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_BUBBLE_SENSITIVITY

获取气泡检测时单/多气泡灵敏度

- Request

向泵端发送一个包含单/多气泡的气泡检测选择的自定义字段

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Air Detection Option |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：一个自定义字段,包含气泡检测选择和气泡灵敏度

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Air Detection Option |  |  |  |  |  |  |  |  | Bubble Sensitivity |  |  |  |  |  |  |  |

  - VERIFY_PASSCODE

验证界面密码

- Request

向泵端发送一个包含界面类型和密码的自定义字段

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x000？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Screen Type |  |  |  |  |  |  |  |  | Passcode byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  | Passcode byte N |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个包含密码验证结果的自定义字段。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Screen Type |  |  |  |  |  |  |  |  | Success：1/Fail：0 |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_BASIC_MODE_RATE_UNIT

读取基本模式下的速率单位

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据。

- Response

正常返回：自定义字段

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate Unit |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_WEIGHT_UNIT

读取体重模式下的体重单位

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据。

- Response

正常返回：自定义字段

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Weight Unit |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - SET_OCCLUSION_LEVEL

设置当前阻塞灵敏度等级：

- Request

向泵端发送一个自定义字段,包含压力等级

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressure Level |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - SET_INFUSION_MODE

设置输注模式：

- Request

向泵端发送一个自定义字段

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Mode |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - SET_DATE_TIME

设置泵端日期时间，命令包含字段如下：

- Request

向泵端发送一个自定义字段

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Year Low byte |  |  |  |  |  |  |  | Year High byte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Month |  |  |  |  |  |  |  | Day |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hour |  |  |  |  |  |  |  | Minute |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Second |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - SET_ALARM_VOLUME

设置报警音量

- Request

向泵端发送一个自定义字段

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| volume(1~5) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - SET_BRIGHTNESS

设置屏幕亮度

- Request

向泵端发送一个自定义字段

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| brightness(1~10) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - SET_NIGHTMODE_PERIOD

设置夜间模式时间段

- Request

向泵端发送一个自定义字段

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Begin hour |  |  |  |  |  |  |  |  | Begin minute |  |  |  |  |  |  |  |
| End hour |  |  |  |  |  |  |  |  | End minute |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - SET_BRAND

设置注射器或输液管路品牌

- Request

向泵端发送一个自定义字段

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brand |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - SET_DOSE_UINT

设置剂量单位

- Request

向泵端发送一个自定义字段

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dose Unit |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - SET_KVO

设置KVO速率，单位（mL/h），，命令包含字段如下：

- Request

向泵端发送一个自定义字段

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |  | KVO(byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| KVO(byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | KVO(byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| KVO(byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - SET_CURRENT_DRUG

设置当前输注的药名，在药名开关打开的情况下，设置需要输注的药名（上位机会自动同步泵的药库）。命令包含字段如下：

- Request

向泵端发送一个自定义字段，包含了药名在泵端的索引。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| drug index low byte |  |  |  |  |  |  |  |  | drug index high byte |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - SET_INFUSION_PARAMETER

设置不同模式下的输注参数，不同的模式参数不同。

- 速率模式

- Request

该模式下需要设置速率和VTBI，命令包含字段如下：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x000B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Mode = 速率模式 |  |  |  |  |  |  |  |  | Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |  | VTBI (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| VTBI (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | VTBI (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| VTBI (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

- 多速率模式

- Request

该模式下需要设置3种不同的速率，命令包含字段如下：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Mode= 多速率模式 |  |  |  |  |  |  |  |  | Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate1 (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate1 (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate1 (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate1 (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Hour1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Minute1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate2 (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate2 (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate2 (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate2 (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Hour2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Minute2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate3 (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate3 (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate3 (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate3 (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Hour3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Minute3 |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

- 时间模式

- Request

该模式下需要设置时间和VTBI，命令包含字段如下：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Mode = 时间模式 |  |  |  |  |  |  |  |  | Hour |  |  |  |  |  |  |  |
| Minute |  |  |  |  |  |  |  |  | Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |
| VTBI (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | VTBI (byte2) |  |  |  |  |  |  |  |
| VTBI (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | VTBI (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

- 体重模式

- Request

该模式下需要设置剂量、体重、药量、容量、限制量，命令包含字段如下：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x001B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Mode = 体重模式 |  |  |  |  |  |  |  |  | Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |
| Dose (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Dose (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Dose (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Dose (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Dose Unit |  |  |  |  |  |  |  |  | Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |
| Weight (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Weight (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Weight (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Weight (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug Mass (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug Mass(byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug Mass (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug Mass (byte4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |
| Volume (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Volume (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Volume (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Volume (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |  | VTBI (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| VTBI (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | VTBI (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| VTBI (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 基本模式

该模式下包含速率（float型数据，单位：mL/h）、液体大小（无符号整型，单位：滴/mL）、液体输注速率（uint型数据，单位为除mL/h外的速率单位）、输注时间(uint型数据，单位：秒)、限制量（float型数据，单位：mL）、延时输注时间(uint型数据，单位：秒)和药物Index（无符号整型，是否设置由泵端药物库开关是否打开决定），命令包含字段如下：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x001D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Mode = 基本模式 |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Drop size (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Drop size (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Drop size (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Drop size (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Drop rate (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Drop rate (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Drop rate (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Drop rate (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Infusion Duration Time(byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Duration Time(byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Infusion Duration Time(byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Duration Time(byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | VTBI (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| VTBI (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | VTBI (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| VTBI (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Delay Start (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Delay Start (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Delay Start (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Delay Start (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug index (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug index (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug index (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug index (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- LVP体重模式

该模式下包含剂量（float型数据）、体重（float型数据）、药量（float型数据）、容量（float型数据）、限制量（float型数据）、延时输注时间(uint型数据，单位：秒) 和药物Index（无符号整型，是否设置由泵端药物库开关是否打开决定），命令包含字段如下：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x001D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Mode = LVP体重模式 |  |  |  |  |  |  |  |  | Dose (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Dose (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Dose (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Dose (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Weight (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Weight (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Weight (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Weight (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug Mass (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug Mass (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug Mass (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug Mass (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Volume (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Volume (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Volume (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Volume (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | VTBI (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| VTBI (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | VTBI (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| VTBI (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Delay Start (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Delay Start (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Delay Start (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Delay Start (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug index (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug index (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug index (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug index (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- LVP多速率模式

该模式下包含3种不同的速率（float型数据，单位：mL/h）和输注时间(uint型数据，单位：秒) 和药物Index（无符号整型，是否设置由泵端药物库开关是否打开决定），命令包含字段如下：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x001D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Mode= LVP多速率模式 |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate1 (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate1 (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate1 (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate1 (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Infusion Duration Time1(byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Duration Time1(byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Infusion Duration Time1(byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Duration Time1(byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate2 (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate2 (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate2 (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate2 (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Infusion Duration Time2(byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Duration Time2(byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Infusion Duration Time2(byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Duration Time2(byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate3 (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate3 (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate3 (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate3 (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Infusion Duration Time3(byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Duration Time3(byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Infusion Duration Time3(byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Duration Time3(byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug index (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug index (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug index (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug index (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 梯度模式

该模式下包含限制量（float型数据）、输注时间(uint型数据，单位：秒)、上升时间(uint型数据，单位：秒)、下降时间(uint型数据，单位：秒) 和药物Index（无符号整型，是否设置由泵端药物库开关是否打开决定），命令包含字段如下：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Mode = 梯度模式 |  |  |  |  |  |  |  |  | VTBI (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| VTBI (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | VTBI (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| VTBI (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Infusion Duration Time(byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Duration Time(byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Infusion Duration Time(byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Duration Time(byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Taper Up Time(byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Taper Up Time(byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Taper Up Time(byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Taper Up Time(byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Taper Down Time(byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Taper Down Time(byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Taper Down Time(byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Taper Down Time(byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug index (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug index (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug index (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug index (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 步进模式

该模式下包含稳定速率（float型数据）、限制量（float型数据）、初始速率（float型数据）、速率增量（float型数据）、步进时间(uint型数据，单位：秒) 和药物Index（uint型数据，是否设置由泵端药物库开关是否打开决定），命令包含字段如下：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Mode = 步进模式 |  |  |  |  |  |  |  |  | Plateau Rate(byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Plateau Rate(byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Plateau Rate(byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Plateau Rate(byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | VTBI (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| VTBI (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | VTBI (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| VTBI (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Initial Rate (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Initial Rate (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Initial Rate (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Initial Rate (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Step Increment (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Step Increment (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Step Increment (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Step Increment (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Step Duration Time(byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Step Duration Time(byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Step Duration Time(byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Step Duration Time(byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug index (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug index (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug index (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug index (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - SET_LOCK_PASSWORD

设置锁定密码，命令包含字段如下：

- Request

向泵端发送一个自定义字段

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Password(4 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包

  - SET_SWITCH_STATUS

设置一个或多个开关状态，命令包含字段如下：

- Request

向泵端发送一个自定义字段, , Switch Mask包含一个或多个开关，Switch Status为Switch Mask对应开关的状态：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Switch Mask (4byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Switch Status (4byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包

  - SET_COMPLETE_INFUSION_ALARM_TIME

设置即将输注完毕时间，命令包含字段如下：

- Request

向泵端发送一个一个自定义字段

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0或3~10分钟 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包

  - SET_ALARM_SOUND_TYPE

设置报警音类型，命令包含字段如下：

- Request

向泵端发送一个一个自定义字段

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| type(1~3) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包

  - SET_CUSTOMBRAND_CALIPARA

设置自定义品牌自校准数据，命令包含字段如下：

- Request

向泵端发送一个自定义字段,包含标称刻度长度、标称尾部长度,测量外径,单位mm.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brand |  |  |  |  |  |  |  |  | Size |  |  |  |  |  |  |  |
| Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |  | 标称刻度长度(low byte) |  |  |  |  |  |  |  |
| 标称刻度长度(high byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |
| 标称尾部长度(low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | 标称尾部长度(high byte) |  |  |  |  |  |  |  |
| Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量外径(low byte) |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量外径( high byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：一个自定义字段,包含校准状态

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brand |  |  |  |  |  |  |  |  | Size |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准状态(0:未校准/1:已校准) |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - CLEAR_ALL_CUSTOMBRAND_CALIPARA

清除所有自校准数据，命令包含字段如下：

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包

  - SET_PRESELECTON_BRAND

设置预选品牌，预选品牌必须从预设品牌和已校准的自定义品牌中选择，命令包含字段如下：

- Request

向泵端发送一个自定义字段,包含所选定的多个品牌

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brand |  |  |  |  |  |  |  |  | Brand |  |  |  |  |  |  |  |
| Brand |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包

  - SET_ALARMTYPE_PASSWORD

设置报警音类型界面密码，命令包含字段如下：

- Request

向泵端发送一个自定义字段

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Password(4 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包

  - CLEAR_CUSTOMBRAND_CALIPARA

清除自定义品牌数据，命令包含字段如下：

- Request

向泵端发送一个自定义字段：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Custom Brand |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包

  - SET_INFUSING_PARAMETER_OF_MODE

设置输注过程中不同模式下的输注参数，不同的模式参数不同。

- 速率模式

- Request

该模式下设置新速率，命令包含字段如下：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Mode = 速率模式 |  |  |  |  |  |  |  |  | Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |
| New Rate (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | New Rate (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| New Rate (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | New Rate (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

- 多速率模式

- Request

该模式下需要设置设置新速率，命令包含字段如下：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Mode= 多速率模式 |  |  |  |  |  |  |  |  | Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |
| New Rate (byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | New Rate (byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| New Rate (byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | New Rate (byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

- 时间模式

- Request

该模式下需要设置新时间，命令包含字段如下：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Mode = 时间模式 |  |  |  |  |  |  |  |  | Hour |  |  |  |  |  |  |  |
| Minute |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

- 体重模式

- Request

该模式下需要设置新剂量，命令包含字段如下：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Mode = 体重模式 |  |  |  |  |  |  |  |  | Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |
| Dose(byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Dose(byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Dose(byte 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Dose(byte 4) |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - SET_TUBE_PRECISION_CALIBRATION_BRAND

设置准备校准的管路品牌,准备开始管路校准，命令包含字段如下：

- Request

向泵端发送一个自定义字段：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x00001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brand |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回设置待校准管路品牌结果。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1:OK/0:Fail |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - START_TUBE_PRECISION_CALIBRATION_PRIMING

开始管路校准前排气，命令包含字段如下：

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据。

- Response

正常返回：泵端返回设置结果。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1:OK/0:Fail |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - STOP_TUBE_PRECISION_CALIBRATION_PRIMING

结束管路校准排气，可继续进行管路校准,命令包含字段如下：

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据

- Response

正常返回：泵端返回设置结果。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1:OK/0:Fail |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - SET_TUBE_PRECISION_CALIBRATION_PARAMETER

设置管路校准参数,校准过程中需多次设置，命令包含字段如下：

- Request

向泵端发送一个自定义字段, Sequence number从1开始：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0000B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sequence number |  |  |  |  |  |  |  |  | Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |
| VTBI byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | VTBI byte 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| VTBI byte 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | VTBI byte 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate byte 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Rate byte 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate byte 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回设置结果。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sequence number |  |  |  |  |  |  |  |  | 1:OK/0:Fail |  |  |  |  |  |  |  |

  - SET_TUBE_PRECISION_CALIBRATION_INFUSIONVALUE

设置管路校准过程中实际输入量，单位为mL，命令包含字段如下：

- Request

向泵端发送一个自定义字段：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x00006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sequence number |  |  |  |  |  |  |  |  | Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |
| Volume byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Volume byte 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Volume byte 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Volume byte 4 |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回本次校准结果。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x00002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sequence number |  |  |  |  |  |  |  |  | 1：Success/0：Fail |  |  |  |  |  |  |  |

  - STOP_TUBE_PRECISION_CALIBRATION

停止管路校准，命令包含字段如下：

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - SET_NIGHT_MODE_ALARM_VOLUME

设置夜间报警音量

- Request

向泵端发送一个自定义字段

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| volume(1~5) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - SET_NIGHT_MODE_BRIGHTNESS

设置夜间屏幕亮度

- Request

向泵端发送一个自定义字段

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| brightness(1~10) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - SET_SECONDARY_INFUSION_COMPLETE_SETTING

设置次级输注完成设置

- Request

向泵端发送一个自定义字段，包含次级输注完成设置。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Secondary Infusion Complete Setting |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - SET_TUBE_SIZE

设置输液管路规格

- Request

向泵端发送一个自定义字段

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tube size(drip/mL) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包

  - SET_DRUG_MASS_UNIT

设置药量单位

- Request

向泵端发送一个自定义字段

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug Mass Unit |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - SET_INFUSION_NEAR_COMPLETE_CRITERIA

设置即将输注完成报警的触发条件和条件对应的参数，命令包含字段如下:

- Request

向泵端发送一个自定义字段

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusion Near Complete Criteria |  |  |  |  |  |  |  |  | Parameters for Criteria(uint,4 byte) |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - SET_AIR_DETECTION_OPTION

设置气泡检测选择，命令包含字段如下：

- Request

向泵端发送一个自定义字段

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Air Detection Option |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - SET_BUBBLE_SENSITIVITY

设置气泡检测时单/多气泡灵敏度

- Request

向泵端发送一个包含单/多气泡的灵敏度的自定义字段

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Air Detection Option |  |  |  |  |  |  |  |  | Bubble Sensitivity |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - MODIFY_PASSCODE

修改界面密码

- Request

向泵端发送一个包含界面类型,旧密码和新密码的自定义字段

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x000？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Screen Type |  |  |  |  |  |  |  |  | Old passcode length |  |  |  |  |  |  |  |
| Old passcode byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| Old passcode byte M |  |  |  |  |  |  |  |  | New passcode length |  |  |  |  |  |  |  |
| New passcode byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| New passcode byte N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个包含修改密码结果的自定义字段。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Screen Type |  |  |  |  |  |  |  |  | Success：1/Fail：0 |  |  |  |  |  |  |  |

  - SET_BASIC_MODE_RATE_UNIT

设置基本模式下的速率单位

- Request

向泵端发送一个自定义字段

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate Unit |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - SET_WEIGHT_UNIT

设置体重模式下的体重单位

- Request

向泵端发送一个自定义字段

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Weight Unit |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - SET_MAINTENANCE_PERIOD

设置维护周期（单位：月），命令包含字段如下：

- Request

向泵端发送一个自定义字段：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1~255 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - SET_MAINTENANCE_DATETIME

设置维护日期时间，命令包含字段如下：

- Request

向泵端发送一个自定义字段, 包含上一次维护日期时间, 日期和时间字段包含日期和时间（24小时制），格式：yyyy-MM-dd hh:mm:ss。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x00007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maintenance Year byte1 |  |  |  |  |  |  |  | Maintenance Year byte2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maintenance Month |  |  |  |  |  |  |  | Maintenance Day |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maintenance Hour |  |  |  |  |  |  |  | Maintenance Minute |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maintenance Second |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - GET_PRESSURE_SENSOR_VALUE

读取压力传感器值（ADC值、电压值、mmHg值），命令包含字段如下：

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据。

- Response

正常返回：泵端返回一个包含自定义字段的数据包，包含三种形式的值（等价的，可相互转换）。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADC值（4 bytes 小端） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电压值(Scale Value) |  |  |  |  |  |  |  |  | 电压值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电压值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电压值 |  |  |  |  |  |  |  |
| mmHg(Scale Value) |  |  |  |  |  |  |  |  | mmHg |  |  |  |  |  |  |  |
| mmHg |  |  |  |  |  |  |  |  | mmHg |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_PRESSURE_P_VALUE

获取P值(ADC值)：

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据

- Response

正常返回：泵端返回定义如下：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P(low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | P(high byte) |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_PRESSURE_FACTOR_ABC

获取ABC因子：

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据。

- Response

正常返回：泵端返回定义如下(A,B,C均为32位有符号整数)：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A(low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  | A(high byte) |  |  |  |  |  |  |  |
| B(low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  | B(high byte) |  |  |  |  |  |  |  |
| C(low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  | C(high byte) |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_SIZE_SENSOR_CALIBRATION_FACTOR_KP

获取尺寸校准因子KP值：

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据。

- Response

正常返回：(K,P均为32位有符号整数)

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K (low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | K |  |  |  |  |  |  |  |
| K |  |  |  |  |  |  |  |  | K(high byte) |  |  |  |  |  |  |  |
| P (low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |
| P |  |  |  |  |  |  |  |  | P (high byte) |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_SIZE_SENSOR_VALUE

读取尺寸传感器值（ADC值），命令包含字段如下：

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据。

- Response

正常返回：泵端返回一个包含自定义字段的数据包，包含ADC值。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADC值（2 bytes） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_BATTERY_VOLTAGE

读取电池电压：

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据。

- Response

正常返回：泵端返回一个包含自定义字段的数据包，电压值字段包含放大倍数和放大后的数据，默认单位：V。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |  | Volatge low byte |  |  |  |  |  |  |  |
| Volatge high byte |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_SYRINGE_BRAND_NAME

获取品牌名称,和GET_BRAND_COUNT配合使用。

- Request

向泵端发送一个自定义字段，包含品牌ID.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brand |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回定义如下(品牌名称Name由20个字节存储)：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brand |  |  |  |  |  |  |  |  | Name 0(low byte) |  |  |  |  |  |  |  |
| Name 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Name 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  | Name 19 |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_FIRMWARE_DATA_VERSION

查询固件内部数据（UI Flash Data/Main Flash Data/Drug Library/Main Preset Syringe Data/Voice Image）版本号：

- Request

自定义字段,包含数据类型

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firmware Type |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回版本号定义如下：

- 固件版本号

  - GET_TUBE_PRECISION_CALIBRATION_FACTOR

获取指定品牌的管路校准参数：

- Request

向泵端发送一个自定义字段，包含品牌ID.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brand |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回管路校准系数(float型)定义如下：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brand |  |  |  |  |  |  |  |  | Tube Calibration Factor byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tube Calibration Factor byte 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Tube Calibration Factor 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tube Calibration Factor byte 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Calibration Status (0:uncalibrated,1:calibrated) |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_BRAND_PRESSURE_CALIBRATION_FACTOR_KB

获取指定品牌的压力校准因子KB值：

- Request

向泵端发送一个自定义字段，包含品牌ID，压力传感器类型.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brand |  |  |  |  |  |  |  |  | Pressure Sensor Type |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

泵端返回一个自定义数据字段,包含品牌，压力传感器类型， 校准后压力传感器的线性参数(浮点数)。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brand |  |  |  |  |  |  |  | Pressure Sensor Type |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calibration linear Parameter k_1(4 byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calibration linear Parameter b_1 (4 byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calibration linear Parameter k_4(4 byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calibration linear Parameter b_4 (4 byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calibration Status (0:uncalibrated,1:calibrated) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_EACH_PRESSURE_SENSOR_VALUE

读取各压力传感器值（ADC值、电压值、mmHg值），命令包含字段如下：

- Request

向泵端发送一个自定义字段，包含压力传感器类型.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressure Sensor Type |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个包含自定义字段的数据包，包含压力传感器类型, 三种形式的值（等价的，可相互转换）。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x000D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressure Sensor Type |  |  |  |  |  |  |  |  | ADC值（int, 4 bytes 小端） |  |  |  |  |  |  |  |
| 电压值(float, 4 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mmHg(float, 4 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_BRAND_EACH_PRESSURE_P_VALUE

获取各品牌P值(ADC值)：

- Request

向泵端发送一个自定义字段，包含品牌ID，压力传感器类型.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brand |  |  |  |  |  |  |  |  | Pressure Sensor Type |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回定义如下：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brand |  |  |  |  |  |  |  |  | Pressure Sensor Type |  |  |  |  |  |  |  |
| P( int , 4 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_DRIPSENSOR_SPEED

读取滴速传感器速度：

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据。

- Response

正常返回：泵端返回一个包含自定义字段的数据包，包含滴速传感器速度，默认单位：滴/分。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Drip sensor speed(ushort, 2bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_BRAND_OCCLUSION_LEVEL_THRESHOLD

获取指定品牌和压力传感器的报警阈值：

- Request

向泵端发送一个自定义字段，包含品牌ID，压力传感器类型.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brand |  |  |  |  |  |  |  |  | Pressure Sensor Type |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

泵端返回一个自定义数据字段,包含品牌，压力传感器类型， 各阻塞等级的报警阈值(int)。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brand |  |  |  |  |  |  |  | Pressure Sensor Type |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Occlusion Leve 1 Threshold(4 byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Occlusion Leve N Threshold(4 byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - SET_PUMP_LANGUAGE

设置泵的当前语言

- Request

向泵端发送一个自定义字段

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Language |  |  |  |  |  |  |  |  | Region |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - CLEAR_HISTORY_LOG

清除历史纪录

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据。

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - SET_SERIAL_NUMBER

设置泵的序列号：

- Request

向泵端发送一个自定义数据字段，序列号由多个字符组成，长度不固定。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长度=？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data1 |  |  |  |  |  |  |  | Data2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data3 |  |  |  |  |  |  |  | Data… |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - SET_UI_USER_DEFINE_SYRINGE_BRAND_NAME

设置自定义品牌名称，仅支持英文：

- Request

向泵端发送一个自定义数据字段

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Custom Brand |  |  |  |  |  |  |  |  | Name 0(low byte) |  |  |  |  |  |  |  |
| Name 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Name 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  | Name 19 |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：空

  - RESTORE_FACTORY_SETTING

恢复用户出厂化设置：

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据。

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - SET_TUBE_PRECISION_CALIBRATION_FACTOR

设置指定品牌的管路校准参数：

- Request

向泵端发送一个自定义字段，包含品牌ID和校准参数（float型）.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brand |  |  |  |  |  |  |  |  | Tube Calibration Factor byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tube Calibration Factor byte 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Tube Calibration Factor byte 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tube Calibration Factor byte 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - SET_BRAND_PRESSURE_CALIBRATION_FACTOR_KB

设置指定品牌的压力校准参数：

- Request

向泵端发送一个自定义字段，包含品牌ID，压力传感器类型和校准参数.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brand |  |  |  |  |  |  |  | Pressure Sensor Type |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calibration linear Parameter k_1(4 byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calibration linear Parameter b_1 (4 byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calibration linear Parameter k_4(4 byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calibration linear Parameter b_4 (4 byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - SET_BRAND_OCCLUSION_LEVEL_THRESHOLD

设置指定品牌和压力传感器的各阻塞等级的报警阈值：

- Request

向泵端发送一个自定义字段，包含品牌ID，压力传感器类型的各阻塞等级的报警阈值.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brand |  |  |  |  |  |  |  | Pressure Sensor Type |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Occlusion Leve 1 Threshold(4 byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Occlusion Leve N Threshold(4 byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - RESTORE_FACTORY_SETTING (Factory mode)

恢复出厂化设置(工厂模式下)：

- Request

向泵端发送一个自定义品牌，包含重置类型.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reset Type |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - GET_ DRUG_ITEM

获取单条药名信息，包含：index（key id）、分类ID、flag、dose、concentration、语言、字符编码（药名及tips字符串的编码方式）、药名、tips等。字段定义如下：

- Request

向泵端发送一个drug index自定义字段。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| drug index low byte |  |  |  |  |  |  |  |  | drug index high byte |  |  |  |  |  |  |  |
| language index |  |  |  |  |  |  |  |  |

language index: 由泵端枚举定义，（0~N分别代表不同国家语言）

- Response

正常返回：泵端返回一个包含自定义字段的数据包，内容如下：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| drug index low byte |  |  |  |  |  |  |  |  | drug index high byte |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug Item Flag |  |  |  |  |  |  |  |  | Language |  |  |  |  |  |  |  |
| Encode |  |  |  |  |  |  |  |  | drug name bytes length=64 |  |  |  |  |  |  |  |
| drug name |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| tips string bytes length=64 |  |  |  |  |  |  |  |  | tips string |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| dose lower limitation Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |  | dose lower limitation byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| dose lower limitation byte 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | dose lower limitation high byte 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| dose lower limitation high byte 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | dose upper limitation Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |
| dose upper limitation byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | dose upper limitation byte 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| dose upper limitation byte 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | dose upper limitation byte 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| concentration lower limitation Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |  | concentration lower limitation byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| concentration lower limitation byte 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | concentration lower limitation byte 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| concentration lower limitation byte 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | concentration upper limitation Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |
| concentration upper limitation byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | concentration upper limitation byte 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| concentration upper limitation byte 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | concentration upper limitation byte 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Color(R) |  |  |  |  |  |  |  |  | Color(G) |  |  |  |  |  |  |  |
| Color(B) |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - UPDATE_DRUG_ITEM

更新或新增单条药名信息，包含：index（key id）、分类ID、flag、dose、concentration、语言、字符编码、药名、tips等。字段定义如下：

- Request

向泵端发送一个自定义字段：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| drug index low byte |  |  |  |  |  |  |  |  | drug index high byte |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug Item Flag |  |  |  |  |  |  |  |  | Language |  |  |  |  |  |  |  |
| Encode |  |  |  |  |  |  |  |  | drug name bytes length=64 |  |  |  |  |  |  |  |
| drug name |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| tips string bytes length=64 |  |  |  |  |  |  |  |  | tips string |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| dose lower limitation Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |  | dose lower limitation byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| dose lower limitation byte 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | dose lower limitation high byte 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| dose lower limitation high byte 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | dose upper limitation Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |
| dose upper limitation byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | dose upper limitation byte 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| dose upper limitation byte 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | dose upper limitation byte 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| concentration lower limitation Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |  | concentration lower limitation byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| concentration lower limitation byte 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | concentration lower limitation byte 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| concentration lower limitation byte 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | concentration upper limitation Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |
| concentration upper limitation byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | concentration upper limitation byte 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| concentration upper limitation byte 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | concentration upper limitation byte 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Color(R) |  |  |  |  |  |  |  |  | Color(G) |  |  |  |  |  |  |  |
| Color(B) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - GET_CATEGORY_ITEM

获取单条分类信息，包含：category index、语言、字符编码(分类名称字符串的编码方式)、分类名称等。字段定义如下：

- Request

向泵端发送一个category index自定义字段。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| category index |  |  |  |  |  |  |  |  | language index |  |  |  |  |  |  |  |

language index: 由泵端枚举定义，（0~N分别代表不同国家语言）

- Response

正常返回：泵端返回一个包含自定义字段的数据包，内容如下：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| category index |  |  |  |  |  |  |  |  | Language |  |  |  |  |  |  |  |
| Encode |  |  |  |  |  |  |  |  | category name bytes length |  |  |  |  |  |  |  |
| category name |  |  |  |  |  |  |  |  | category name |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  | Color(R) |  |  |  |  |  |  |  |
| Color(G) |  |  |  |  |  |  |  |  | Color(B) |  |  |  |  |  |  |  |

  - UPDATE_CATEGORY_ITEM

更新单条分类信息，字段定义如下：

- Request

向泵端发送一个自定义字段：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| category index |  |  |  |  |  |  |  |  | Language |  |  |  |  |  |  |  |
| Encode |  |  |  |  |  |  |  |  | category name bytes length=64 |  |  |  |  |  |  |  |
| category name |  |  |  |  |  |  |  |  | category name |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  | …. |  |  |  |  |  |  |  |
| Color(R) |  |  |  |  |  |  |  |  | Color(G) |  |  |  |  |  |  |  |
| Color(B) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - GET_DRUG_LIB_COUNT

获取药物总量，命令包含字段如下：

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据。

- Response

正常返回：泵端返回一个包含自定义字段的数据包，两个字节整型值。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| drug count low byte |  |  |  |  |  |  |  |  | drug count high byte |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_CATEGORY_COUNT

获取药物分类总量，命令包含字段如下：

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据。

- Response

正常返回：泵端返回一个包含自定义字段的数据包，一个字节整型值。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| category count |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - CLEAR_DRUG_LIB

清空药库

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据。

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - GET_LANGUAGE_COUNT

获取泵语言总数，命令包含字段如下：

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据。

- Response

正常返回：泵端返回一个包含自定义字段的数据包，一个字节整型值。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| language count |  |  |  |  |  |  |  |  |

例如：language count等于4，从0到3分别代表的语言类别，由泵端枚举定义。

  - UPDATE_CATEGORY_DRUGINDEX

更新分类下所有药ID信息，C9固件版本1.0.3后增加语言字段，字段定义如下：

- Request

向泵端发送一个自定义字段：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| category index |  |  |  |  |  |  |  |  | Language |  |  |  |  |  |  |  |
| drug index count |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug index 1(low byte) |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug index 1(high byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug index N……(low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug index N……(high byte) |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - GET_CATEGORY_DRUGINDEX

更新分类下所有药ID信息，字段定义如下：

- Request

向泵端发送一个自定义字段：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| category index |  |  |  |  |  |  |  |  | Language |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个自定义字段。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| category index |  |  |  |  |  |  |  |  | Language |  |  |  |  |  |  |  |
| drug index count |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug index 1(low byte) |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug index 1(high byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug index N……(low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug index N……(high byte) |  |  |  |  |  |  |  |

  - ENABLE_DRUGLIB_FEATURES

使药库可用，字段定义如下：

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - GET_REGION_LANGUAGE_LIST

获取地区列表和语言列表，命令包含字段如下：

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据。

- Response

正常返回：泵端返回一个包含地区总数，地区index列表, 语言总数，语言index列表的自定义字段。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x000? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Region count=X |  |  |  |  |  |  |  |  | Region index1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Region index… |  |  |  |  |  |  |  |  | Region index X |  |  |  |  |  |  |  |
| Language count=Y |  |  |  |  |  |  |  |  | Language index1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Language index… |  |  |  |  |  |  |  |  | Language index Y |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_REGION_CATEGORY_COUNT

获取地区下药物分类总量，命令包含字段如下：

- Request

向泵端发送一个包含地区Index的自定义字段。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Region index |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个包含该地区下药物分类总量的自定义字段。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Region index |  |  |  |  |  |  |  |  | Category count |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_REGION_CATEGORY_ITEM

获取地区下单条分类信息，包含：Region index ，category index、语言、字符编码(分类名称字符串的编码方式)、分类名称等。字段定义如下：

- Request

向泵端发送一个包含category index自定义字段。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Region index |  |  |  |  |  |  |  |  | category index |  |  |  |  |  |  |  |
| language index |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

language index:对应的国家语言由泵端获取

- Response

正常返回：泵端返回一个包含自定义字段的数据包，内容如下：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Region index |  |  |  |  |  |  |  |  | category index |  |  |  |  |  |  |  |
| language index |  |  |  |  |  |  |  |  | Encode |  |  |  |  |  |  |  |
| category name bytes length |  |  |  |  |  |  |  |  | category name |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  | Color(R) |  |  |  |  |  |  |  |
| Color(G) |  |  |  |  |  |  |  |  | Color(B) |  |  |  |  |  |  |  |

  - START_ UPDATE_REGION_CATEGORY_DRUGINDEX

开始更新地区下分类下药ID信息，字段定义如下：

- Request

向泵端发送一个自定义字段地区index,药分类index,语言index，将要发送的命令条数(每次最多发送100个药物Index)包含：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Region index |  |  |  |  |  |  |  |  | category index |  |  |  |  |  |  |  |
| language index |  |  |  |  |  |  |  |  | Block count byte1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Block count byte 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - UPDATE_REGION_CATEGORY_DRUGINDEX

分次更新地区下分类下药ID信息，分类下药物过多时, 分块发送,与START_ UPDATE_REGION_CATEGORY_DRUGINDEX一起使用 字段定义如下：

- Request

向泵端发送一个自定义字段，包含当前块序号(ushort型数据,从0开始), 地区index，药分类index，语言index，本次更新药ID总数（ushort型数据,小于等于100），药ID信息,：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Block sequence index byte1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Block sequence index byte2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Region index |  |  |  |  |  |  |  |  | category index |  |  |  |  |  |  |  |
| language index |  |  |  |  |  |  |  |  | drug index count byte1 |  |  |  |  |  |  |  |
| drug index count byte2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug index 1(byte 1 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug index 1(byte2) |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug index N……(byte 1 ) |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug index N……(byte2) |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - GET_REGION_CATEGORY_DRUGINDEX

获取地区下分类下所有药ID信息，分类下药物过多时, 分块发送, 与START_GET_REGION_CATEGORY_DRUGINDEX命令一起使用。字段定义如下：

- Request

向泵端发送一个自定义字段：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度==0x0005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Block sequence index byte1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Block sequence index byte2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Region index |  |  |  |  |  |  |  |  | category index |  |  |  |  |  |  |  |
| language index |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个自定义字段。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Block sequence index byte1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Block sequence index byte2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Region index |  |  |  |  |  |  |  |  | category index |  |  |  |  |  |  |  |
| language index |  |  |  |  |  |  |  |  | drug index count byte1 |  |  |  |  |  |  |  |
| drug index count byte2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug index 1(byte1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug index 1(byte2) |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug index N……(byte 1 ) |  |  |  |  |  |  |  |  | Drug index N……(byte2) |  |  |  |  |  |  |  |

  - START_IMPORT_DRUGLIB

开始导入药库：

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - END_IMPORT_DRUGLIB

结束导入药库：

- Request

向泵端发送一个包含已经被导入的药物数量的自定义字段：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imported drug item count byte1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Imported drug item count byte2 |  |  |  |  |  |  |  |

药物分类数量由泵端固定

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - GET_ DRUG_ITEM_WITH_TYPE

获取单条药名信息。

- Request

向泵端发送一个drug index和语言的自定义字段。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| drug index low byte |  |  |  |  |  |  |  |  | drug index high byte |  |  |  |  |  |  |  |
| language index |  |  |  |  |  |  |  |  |

language index: 由泵端枚举定义，（0~N分别代表不同国家语言）

- Response

正常返回：泵端返回一个包含自定义字段的数据，包含：药物index（key id, ushort型数据）、显示flag、语言Index、字符编码（药名及tips字符串的编码方式）、药名、tips、dose（float型数据，单位：mg/kg/h）、concentration（float型数据，单位：mg/mL）、字体颜色(RGB)， 是否是三类药（仅适用于中国大陆）等。字段定义如下：：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x009B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| drug index low byte |  |  |  |  |  |  |  |  | drug index high byte |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug Item Flag |  |  |  |  |  |  |  |  | Language |  |  |  |  |  |  |  |
| Encode |  |  |  |  |  |  |  |  | drug name bytes length=64 |  |  |  |  |  |  |  |
| drug name |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| tips string bytes length=64 |  |  |  |  |  |  |  |  | tips string |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| dose lower limitation byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | dose lower limitation byte 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| dose lower limitation byte 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | dose lower limitation byte 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| dose upper limitation byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | dose upper limitation byte 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| dose upper limitation byte 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | dose upper limitation byte 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| concentration lower limitation byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | concentration lower limitation byte2 |  |  |  |  |  |  |  |
| concentration lower limitation byte 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | concentration lower limitation byte4 |  |  |  |  |  |  |  |
| concentration upper limitation byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | concentration upper limitation byte 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| concentration upper limitation byte 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | concentration upper limitation byte 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Color(R) |  |  |  |  |  |  |  |  | Color(G) |  |  |  |  |  |  |  |
| Color(B) |  |  |  |  |  |  |  |  | Is Type III(0:No,1Yes) |  |  |  |  |  |  |  |

  - UPDATE_DRUG_ITEM_WITH_TYPE

更新或新增单条药名信息，包含：药物index（key id, ushort型数据）、显示flag、语言Index、字符编码（药名及tips字符串的编码方式）、药名、tips、dose（float型数据，单位：mg/kg/h）、concentration（float型数据，单位：mg/mL）、字体颜色(RGB)， 是否是三类药（仅适用于中国大陆）等。字段定义如下：

- Request

向泵端发送一个自定义字段：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x009B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| drug index low byte |  |  |  |  |  |  |  |  | drug index high byte |  |  |  |  |  |  |  |
| Drug Item Flag |  |  |  |  |  |  |  |  | Language |  |  |  |  |  |  |  |
| Encode |  |  |  |  |  |  |  |  | drug name bytes length=64 |  |  |  |  |  |  |  |
| drug name |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| tips string bytes length=64 |  |  |  |  |  |  |  |  | tips string |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| dose lower limitation byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | dose lower limitation byte 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| dose lower limitation byte 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | dose lower limitation byte 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| dose upper limitation byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | dose upper limitation byte 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| dose upper limitation byte 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | dose upper limitation byte 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| concentration lower limitation byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | concentration lower limitation byte 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| concentration lower limitation byte 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | concentration lower limitation byte 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| concentration upper limitation byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | concentration upper limitation byte 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| concentration upper limitation byte 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | concentration upper limitation byte 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Color(R) |  |  |  |  |  |  |  |  | Color(G) |  |  |  |  |  |  |  |
| Color(B) |  |  |  |  |  |  |  |  | Is Type III(0:No,1Yes) |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - START_GET_REGION_CATEGORY_DRUGINDEX

开始获取地区下分类下药ID信息，字段定义如下：

- Request

向泵端发送一个自定义字段，包含地区index,药分类index,语言index：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Region index |  |  |  |  |  |  |  |  | category index |  |  |  |  |  |  |  |
| language index |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个自定义字段，包含地区index,药分类index,语言index，将要发送的数据块的总量和每个数据块的大小，(每次最多发送100个药物Index)。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Region index |  |  |  |  |  |  |  |  | category index |  |  |  |  |  |  |  |
| language index |  |  |  |  |  |  |  |  | Block count byte1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Block count byte 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Block Size byte1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Block Size byte2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_OCCULSION_PRESSURE_THRESHOLD

获取压力档阀值：

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据

- Response

正常返回：泵端返回定义如下：

- 自定义字段

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x000? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Level1 threshold value(2 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Level2 threshold value(2 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Level3 threshold value(2 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_SYRINGE_DATA

获取注射器数据：

- Request

向泵端发送一个自定义字段：

| 0x0001 |  |
| --- | --- |
| 0x0002 |  |
| Brand | Size |

- Response

正常返回：泵端返回一个自定义字段，包含品牌，尺寸和注射器数据：

| 字段头 |  |
| --- | --- |
| 0x002C |  |
| Brand | Size |
| external_diameter_min, unit: 0.01mm(2 bytes) |  |
| external_diameter_max,unit: 0.01mm(2 bytes) |  |
| capacity_length, unit: 0.01mm(2 bytes) |  |
| flange_plunger_length, unit: 0.01mm(2 bytes) |  |
| sectional_area, unit: 0.001mm^2 (4 bytes, signed) |  |
| pressure reverse volume 1;unit:0.001mL (2 bytes, unsigned) |  |
| pressure reverse volume 2;unit:0.001mL (2 bytes, unsigned) |  |
| pressure reverse volume 3;unit:0.001mL (2 bytes, unsigned) |  |
| pressure reverse volume 4;unit:0.001mL (2 bytes, unsigned) |  |
| pressure reverse volume 5;unit:0.001mL (2 bytes, unsigned) |  |
| is_for_neonate, unit: 0.01mm(4 bytes, signed) |  |
| friction_weight, unit:g(4 bytes, signed) |  |
| factor_for_P(4 bytes, signed) |  |
| factor_of_sectional_area_for_low_speed(4 bytes, signed) |  |
| factor_of_sectional_area_for_high_speed(4 bytes, signed) |  |

  - GET_INPUTS_AT_MAIN

获取工程师模式下的监控值:

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据

- Response

正常返回：泵端返回定义如下：

- 自定义字段

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x000? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| battery_adc (2 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| syringe_size_adc (2 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| syringe_size(2 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pressure_adc(2 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Board temperature(2 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| is_alarm_active_from_smcu |  |  |  |  |  |  |  | is_battery_charge |  |  |  |  |  |  |  |  |
| is_ac_connect |  |  |  |  |  |  |  | is_pressure_install |  |  |  |  |  |  |  |  |
| is_syringe_size_install |  |  |  |  |  |  |  | is_halfNut_lock |  |  |  |  |  |  |  |  |
| is_plunger_lock |  |  |  |  |  |  |  | is_wifi_install |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wifi_status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_BATTERY_THRESHOLD

获取电池阀值：

- Request

向泵端发送一个自定义字段，包含参数：速率档

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate Range |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回定义如下：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x000B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate Range |  |  |  |  |  |  |  | Off threshold value(low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Off threshold value（high byte） |  |  |  |  |  |  |  | Depleted threshold value(low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Depleted threshold value(high byte) |  |  |  |  |  |  |  | Low Battery threshold value(low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Low Battery threshold value(high byte) |  |  |  |  |  |  |  | One Block threshold value(low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| One Block threshold value(high byte) |  |  |  |  |  |  |  | Two Block threshold value(low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Two Block threshold value(high byte) |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_FLASH_ADDRESS_DATA

获取指定地址的数据：

- Request

- 自定义字段,自定义字段包含Flash地址

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Flash address(4bytes)从1开始枚举 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回定义如下：

- 自定义字段

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Flash address(4bytes)从1开始枚举 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data(4 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_FCT_FLAG

获取FCT标识：

- Request

向泵端发送一个自定义数据字段

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Role(1:main 0:UI) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回定义如下：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Role(1:main 0:UI) |  |  |  |  |  |  |  |  | Fct_flag |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_ADC_REDRESS

获取ADC_REDRESS值：

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据

- Response

正常返回：泵端返回定义如下：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x000C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| adc_redress_pressure byte1 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |  | adc_redress_pressure byte2 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |
| adc_redress_size byte1 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |  | adc_redress_size byte2 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |
| adc_redress_battery byte1 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |  | adc_redress_battery byte2 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |
| adc_redress_near_empty byte1 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |  | adc_redress_near_empty byte2 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |
| adc_redress_bat_temp1 byte1 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |  | adc_redress_bat_temp1 byte2 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |
| adc_redress_bat_temp2 byte1 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |  | adc_redress_bat_temp2 byte2 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |

LVP:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x000C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADCRedress Battery byte1 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |  | ADCRedress Battery byte2 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |
| ADCRedress Pressure1 byte1 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |  | ADCRedress Pressure1 byte2 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |
| ADCRedress Pressure2 byte1 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |  | ADCRedress Pressure2 byte2 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |
| ADCRedress Drop byte1 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |  | ADCRedress Drop byte2 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |
| ADCRedress PCBA Temperature byte1 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |  | ADCRedress PCBATemperature byte2 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |
| ADCRedress BATemperature byte1 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |  | ADCRedress BATemperature byte2 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_SYRINGE_PRESSURE_SELF_CALI_VALUE

获取注射器自定义压力校准值：

- Request

向泵端发送一个自定义数据字段,包含品牌和尺寸。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brand |  |  |  |  |  |  |  |  | Size |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回定义如下：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brand |  |  |  |  |  |  |  |  | Size |  |  |  |  |  |  |  |
| pressure_level 0 (low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | pressure level 0 (high byte) |  |  |  |  |  |  |  |
| pressure_level 1 (low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | pressure_level 1 (high byte) |  |  |  |  |  |  |  |
| pressure_level 2 (low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | pressure_level 2 (high byte) |  |  |  |  |  |  |  |
| pressure_level 3 (low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | pressure_level 3 (high byte) |  |  |  |  |  |  |  |
| pressure_level 4 (low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | pressure_level 4 (high byte) |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_SYRINGE_CALI_FLAG

获取自定义品牌校准标识：

- Request

向泵端发送一个自定义字段，包含品牌和尺寸。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brand |  |  |  |  |  |  |  |  | Size |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回定义如下：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brand |  |  |  |  |  |  |  |  | Size |  |  |  |  |  |  |  |
| cali_flag |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_APP_IMG_VALID_FLAG

获取固件升级标识：

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据.

- Response

正常返回：泵端返回定义如下：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| app_img_valid_flag (low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | app_img_valid_flag (high byte) |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_UI_DELIVERY_SECURE_CONFIG

获取输注安全设置参数：

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据.

- Response

正常返回：泵端返回定义如下：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| change_rate_in_run(1 byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | lock_in_run(1 byte) |  |  |  |  |  |  |  |
| saving_last_infusion_programming(1 byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| residual_time(4 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| alarm_sound_type(4 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| inf_safety_passcode(4 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| alarm_type_passcode(4 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| brand_pre_choice(4 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_SYRINGE_SIZE_CALI_RANGE

获取注射器外径范围：

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据.

- Response

正常返回：泵端返回定义如下：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ml External_diameter_min(low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5ml External_diameter_min (high byte) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ml External_diameter_max (low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5ml External_diameter_max (high byte) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10ml External_diameter_min(low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10ml External_diameter_min (high byte) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10ml External_diameter_max (low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10ml External_diameter_max (high byte) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20ml External_diameter_min(low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20ml External_diameter_min (high byte) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10ml External_diameter_max (low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10ml External_diameter_max (high byte) |  |  |  |  |  |  |  |
| 30ml External_diameter_min(low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | 30ml External_diameter_min (high byte) |  |  |  |  |  |  |  |
| 30ml External_diameter_max (low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | 30ml External_diameter_max (high byte) |  |  |  |  |  |  |  |
| 50ml External_diameter_min(low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | 50ml External_diameter_min (high byte) |  |  |  |  |  |  |  |
| 50ml External_diameter_max (low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | 50ml External_diameter_max (high byte) |  |  |  |  |  |  |  |

  - EXPORT_FILE_FROM_PUMP_START

从泵上获取要导出的文件信息：

- Request

向泵端发送一个自定义数据字段,包含文件类型.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Import/Export File Type |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个自定义字段,包含文件类型,文件大小,校验码和文件分块总数：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Import/Export File Type |  |  |  |  |  |  |  | FileSize byte(4 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Block count (2 byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - EXPORT_FILE_FROM_PUMP_PACKAGE

从泵导出文件块：

- Request

向泵端发送一个自定义数据字段,包含文件类型,文件分块序号(从0开始)。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Import/Export File Type |  |  |  |  |  |  |  | Sequence number (2 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个自定义字段，包含文件类型,文件分块序号和文件块数据。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0003~? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Import/Export File Type |  |  |  |  |  |  |  | Sequence number (2 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data1 |  |  |  |  |  |  |  | Data2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data3 |  |  |  |  |  |  |  | Data… |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - EXPORT_FILE_FROM_PUMP_RESULT

完成或中断文件导出

- Request

向泵端发送一个自定义数据字段，包含文件导出结果。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Import/Export File Type |  |  |  |  |  |  |  | Send File Result |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

泵端返回一个自定义数据字段,包含文件类型,导出结果和导出文件的校验码。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Import/Export File Type |  |  |  |  |  |  |  | Send File Result |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Checksum byte(4 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - EXPORT_PRESSURE_CALIBRATION_DATA

获取压力校准的过程参数及结果，命令包含字段如下：

- Request

向泵端发送一个自定义字段，包含品牌ID, 压力传感器类型.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brand |  |  |  |  |  |  |  |  | Pressure Sensor Type |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

泵端返回一个自定义数据字段,包含品牌ID, 压力传感器类型, P值(int)，校准过程的数据点(int)以及校准后压力传感器的线性参数(float)。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x004E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brand |  |  |  |  |  |  |  | Pressure Sensor Type |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P Value(4 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Point1_Pressure(4 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Point1_Pressure_ADC(4 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Point5_Pressure(4 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Point5_Pressure_ADC(4 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calibration linear Parameter k_1(4 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calibration linear Parameter b_1(4 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calibration linear Parameter k_4(4 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calibration linear Parameter b_4(4 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_TUBE_UNINSTALL_THRESHOLD

获取管路未安装阈值，命令包含字段如下：

- Request

向泵端发送一个自定义字段，包含压力传感器类型.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressure Sensor Type |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

泵端返回一个自定义数据字段,包含压力传感器类型, 管路未安装上下阈值(ushort, ADC值)。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressure Sensor Type |  |  |  |  |  |  |  | Low Threshold(byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Low Threshold(byte 2) |  |  |  |  |  |  |  | Upper Threshold(byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Upper Threshold(byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_OCCLUSION_ROLLBACK_VOLUME

获取阻塞反转量：

- Request

向泵端发送一个Payload length为0的空数据.

- Response

正常返回：泵端返回一个自定义数据字段,包含各阻塞等级的阻塞反转量(float,单位:mL)。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Occlusion Leve 1 Rollback Volume(4 byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Occlusion Leve N Rollback Volume (4 byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - RESET_SPI_FLASH_DATA

重置SPI flash 数据：

- Request

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reset Command in SPI Flash (4 byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - SET_OCCULSION_PRESSURE_THRESHOLD

设置压力档阀值：

- Request

- 自定义字段

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x000? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Level1 threshold value(2 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Level2 threshold value(2 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Level3 threshold value(2 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - SET_SYRINGE_DATA

- Request，

向泵端发送一个自定义字段，包含品牌，尺寸和注射器数据：

| 字段头 |  |
| --- | --- |
| 0x002C |  |
| Brand | Size |
| external_diameter_min, unit: 0.01mm(2 bytes) |  |
| external_diameter_max,unit: 0.01mm(2 bytes) |  |
| capacity_length, unit: 0.01mm(2 bytes) |  |
| flange_plunger_length, unit: 0.01mm(2 bytes) |  |
| sectional_area, unit: 0.001mm^2 (4 bytes, signed) |  |
| pressure reverse volume 1;unit:0.001mL (2 bytes, unsigned) |  |
| pressure reverse volume 2;unit:0.001mL (2 bytes, unsigned) |  |
| pressure reverse volume 3;unit:0.001mL (2 bytes, unsigned) |  |
| pressure reverse volume 4;unit:0.001mL (2 bytes, unsigned) |  |
| pressure reverse volume 5;unit:0.001mL (2 bytes, unsigned) |  |
| is_for_neonate, unit: 0.01mm(4 bytes, signed) |  |
| friction_weight, unit:g(4 bytes, signed) |  |
| factor_for_P(4 bytes, signed) |  |
| factor_of_sectional_area_for_low_speed(4 bytes, signed) |  |
| factor_of_sectional_area_for_high_speed(4 bytes, signed) |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - SET_ BATTERY_THRESHOLD

设置电池阀值：

- Request

向泵端发送一个自定义字段，包含参数：速率档及关机耗尽等情况下的电压值

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x000B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rate Range |  |  |  |  |  |  |  | Off threshold value(low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Off threshold value（high byte） |  |  |  |  |  |  |  | Depleted threshold value(low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Depleted threshold value(high byte) |  |  |  |  |  |  |  | Low Battery threshold value(low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Low Battery threshold value(high byte) |  |  |  |  |  |  |  | One Block threshold value(low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| One Block threshold value(high byte) |  |  |  |  |  |  |  | Two Block threshold value(low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Two Block threshold value(high byte) |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - SET_FLASH_ADDRESS_DATA

获取指定地址的数据：

- Request

- 自定义字段,自定义字段包含Flash地址,数据

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Flash address(4bytes)从1开始枚举 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data(4 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：Payload length为0的空数据

  - WRITE_LOG

写入调试用的历史纪录

- Request

向泵端发送一个自定义字段，包含一个32位无符号整数，从0开始。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parameter(4 byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - SET_FCT_FLAG

获取FCT标识：

- Request

向泵端发送一个自定义数据字段

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Role(1:main 0:UI) |  |  |  |  |  |  |  |  | Fct_flag |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回空。

  - SET_ADC_REDRESS

设置ADC_REDRESS值：

- Request

向泵端发送一个自定义数据字段,

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x000C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| adc_redress_pressure byte1 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |  | adc_redress_pressure byte2 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |
| adc_redress_size byte1 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |  | adc_redress_size byte2 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |
| adc_redress_battery byte1 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |  | adc_redress_battery byte2 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |
| adc_redress_near_empty byte1 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |  | adc_redress_near_empty byte2 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |
| adc_redress_bat_temp1 byte1 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |  | adc_redress_bat_temp1 byte2 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |
| adc_redress_bat_temp2 byte1 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |  | adc_redress_bat_temp2 byte2 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |

LVP:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x000C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADCRedress Battery byte1 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |  | ADCRedress Battery byte2 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |
| ADCRedress Pressure1 byte1 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |  | ADCRedress Pressure1 byte2 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |
| ADCRedress Pressure2 byte1 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |  | ADCRedress Pressure2 byte2 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |
| ADCRedress Drop byte1 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |  | ADCRedress Drop byte2 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |
| ADCRedress PCBATemperature byte1 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |  | ADCRedress PCBATemperature byte2 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |
| ADCRedress BATemperature byte1 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |  | ADCRedress BATemperature byte2 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：空

  - SET_PRESSURE_P_VALUE

设置P值(ADC值)：

- Request

向泵端发送一个自定义数据字段

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P(low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | P(high byte) |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：空

  - SET_SYRINGE_PRESSURE_SELF_CALI_VALUE

设置注射器自定义压力校准值：

- Request

向泵端发送一个自定义数据字段,包含品牌、尺寸、压力参数

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brand |  |  |  |  |  |  |  |  | Size |  |  |  |  |  |  |  |
| pressure_level 0 (low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | pressure level 0 (high byte) |  |  |  |  |  |  |  |
| pressure_level 1 (low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | pressure_level 1 (high byte) |  |  |  |  |  |  |  |
| pressure_level 2 (low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | pressure_level 2 (high byte) |  |  |  |  |  |  |  |
| pressure_level 3 (low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | pressure_level 3 (high byte) |  |  |  |  |  |  |  |
| pressure_level 4 (low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | pressure_level 4 (high byte) |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：空

  - SET_SYRINGE_CALI_FLAG

设置自定义品牌校准标识：

- Request

向泵端发送一个自定义数据字段

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brand |  |  |  |  |  |  |  |  | Size |  |  |  |  |  |  |  |
| cali_flag |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：空

  - SET_APP_IMG_VALID_FLAG

设置固件升级标识：

- Request

向泵端发送一个自定义数据字段，包含16位无符号整数的app_img_valid_flag

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| app_img_valid_flag (low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | app_img_valid_flag (high byte) |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：空

  - SET_UI_DELIVERY_SECURE_CONFIG

设置输注安全设置参数：

- Request

向泵端发送一个自定义数据字段

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| change_rate_in_run(1 byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | lock_in_run(1 byte) |  |  |  |  |  |  |  |
| saving_last_infusion_programming(1 byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| residual_time(4 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| alarm_sound_type(4 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| inf_safety_passcode(4 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| alarm_type_passcode(4 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| brand_pre_choice(4 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：空

  - SET_PRESSURE_FACTOR_ABC

设置ABC因子：

- Request

向泵端发送一个自定义字段,(A,B,C均为32位有符号整数)：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A(low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  | A(high byte) |  |  |  |  |  |  |  |
| B(low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  | B(high byte) |  |  |  |  |  |  |  |
| C(low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  | C(high byte) |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

返回一个Payload length为0的空数据。

  - SET_SIZE_SENSOR_CALIBRATION_FACTOR_KP

设置尺寸校准因子KP值：

- Request

向泵端发送一个自定义字段, (K,P均为32位有符号整数)

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K (low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | K |  |  |  |  |  |  |  |
| K |  |  |  |  |  |  |  |  | K(high byte) |  |  |  |  |  |  |  |
| P (low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |
| P |  |  |  |  |  |  |  |  | P (high byte) |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

返回一个Payload length为0的空数据。

  - SET_SYRINGE_SIZE_CALI_RANGE

设置注射器外径范围：

- Request

向泵端发送一个自定义数据字段,包含各尺寸外径范围.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ml External_diameter_min(low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5ml External_diameter_min (high byte) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ml External_diameter_max (low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5ml External_diameter_max (high byte) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10ml External_diameter_min(low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10ml External_diameter_min (high byte) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10ml External_diameter_max (low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10ml External_diameter_max (high byte) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20ml External_diameter_min(low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20ml External_diameter_min (high byte) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10ml External_diameter_max (low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10ml External_diameter_max (high byte) |  |  |  |  |  |  |  |
| 30ml External_diameter_min(low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | 30ml External_diameter_min (high byte) |  |  |  |  |  |  |  |
| 30ml External_diameter_max (low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | 30ml External_diameter_max (high byte) |  |  |  |  |  |  |  |
| 50ml External_diameter_min(low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | 50ml External_diameter_min (high byte) |  |  |  |  |  |  |  |
| 50ml External_diameter_max (low byte) |  |  |  |  |  |  |  |  | 50ml External_diameter_max (high byte) |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：空：

  - REMOTE_STARTSTOP_INFUSION

控制泵的启动停止，命令包含字段如下：

- Request

向泵端发送一个自定义字段，启动或停止泵。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0:Stop ,1:Start |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - IMPORT_FILE_TO_PUMP_START

向泵发送要导入的文件信息：

- Request

向泵端发送一个自定义数据字段,包含文件类型,文件大小,校验码和文件分块总数。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Import/Export File Type |  |  |  |  |  |  |  | FileSize byte(4 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Block count (2 byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - IMPORT_FILE_TO_PUMP_PACKAGE

向泵导入文件块：

- Request

向泵端发送一个自定义数据字段,包含文件分块序号(从0开始)。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0003~? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Import/Export File Type |  |  |  |  |  |  |  | Sequence number (2 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data1 |  |  |  |  |  |  |  | Data2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data3 |  |  |  |  |  |  |  | Data… |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个自定义字段,包含文件类型,文件分块序号。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Import/Export File Type |  |  |  |  |  |  |  | Sequence number (2 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - IMPORT_FILE_TO_PUMP_RESULT

结束导入文件：

- Request

向泵端发送一个自定义数据字段,包含导入结果。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Import/Export File Type |  |  |  |  |  |  |  | Send File Result |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个自定义字段，包含导入结果和校验码。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Import/Export File Type |  |  |  |  |  |  |  | Send File Result |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Checksum byte(4 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |

  - SET_TOTAL_VOLUME

设置累计量，命令包含字段如下：

- Request

向泵端发送一个自定义字段

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Scale Value |  |  |  |  |  |  |  |  | Total byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total byte 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Total byte 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total byte 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - SET_BRAND_EACH_PRESSURE_P_VALUE

设置各品牌的P值(ADC值)：

- Request

向泵端发送一个自定义数据字段

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brand |  |  |  |  |  |  |  |  | Pressure Sensor Type |  |  |  |  |  |  |  |
| P(int, 4 bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - SET_TUBE_UNINSTALL_THRESHOLD

设置管路未安装阈值，命令包含字段如下：

- Request

向泵端发送一个自定义字段，包含压力传感器类型，管路未安装上下限阈值(ushort, ADC值)。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressure Sensor Type |  |  |  |  |  |  |  | Low Threshold(byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Low Threshold(byte 2) |  |  |  |  |  |  |  | Upper Threshold(byte 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Upper Threshold(byte 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - SET_OCCLUSION_ROLLBACK_VOLUME

设置阻塞反转量：

- Request

向泵端发送一个自定义字段，包含各阻塞等级的阻塞反转量(float,单位:mL)。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Occlusion Leve 1 Rollback Volume(4 byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Occlusion Leve N Rollback Volume (4 byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - REMOTE_START_PRIME

控制泵启动停止Prime，命令包含字段如下：

- Request

向泵端发送一个自定义字段，启动或停止泵。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0:Stop ,1:Start |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - REMOTE_START_BOLUS

控制泵的启动停止Bolus，命令包含字段如下：

- Request

向泵端发送一个自定义字段，启动或停止泵。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0:Stop ,1:Start |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - REMOTE_SET_BOLUS_PARAMETER

设置Bolus参数：

- Request

向泵端发送一个自定义数据字段,包含Bolus Rate(float, 单位：ml/h)， Bolus Volume(float, 单位：ml)

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bolus Rate byte1 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |  | Bolus Rate byte2 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |
| Bolus Rate byte3 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |  | Bolus Rate byte4 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |
| Bolus Volume byte1 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |  | Bolus Volume byte2 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |
| Bolus Volume byte3 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |  | Bolus Volume byte4 (signed) |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：空

  - ROLLBACK_VOLUME

注射器回退一定的累计量，单位:0.001mL，命令包含字段如下：

- Request

向泵端发送一个自定义字段，传入4字节参数，让注射器回退指定的量。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volume |  |  |  |  |  |  |  |  | Volume |  |  |  |  |  |  |  |
| Volume |  |  |  |  |  |  |  |  | Volume |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - GET_SCREEN_VALUE

读屏幕内容，命令包含字段如下：

- Request

向泵端发送一个自定义字段，向泵端传入行列及屏幕ID三个参数

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Row |  |  |  |  |  |  |  |  | Column |  |  |  |  |  |  |  |
| Screen ID |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个自定义字段数据包，包含行、列、屏幕ID、屏幕内容字节长度及字节数组(内容为字符串UTF8编码)。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度<=0x0104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Row |  |  |  |  |  |  |  |  | Column |  |  |  |  |  |  |  |
| Screen ID |  |  |  |  |  |  |  |  | length |  |  |  |  |  |  |  |
| Data… |  |  |  |  |  |  |  |  | Data… |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_TITLE_HINT

读屏幕标题，命令包含字段如下：

- Request

向泵端发送一个自定义字段，传入一个字节参数，表示读取标题还是提示信息。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Title:0 Hint:1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个自定义字段，包含标题字符串字节数组(UTF8编码)。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Title:0 Hint:1 |  |  |  |  |  |  |  |  | bytes length |  |  |  |  |  |  |  |
| bytes |  |  |  |  |  |  |  |  | bytes……. |  |  |  |  |  |  |  |

  - FORWARD_VOLUME

注射器前进一定的累计量，单位:0.001mL，命令包含字段如下：

- Request

向泵端发送一个自定义字段，传入4字节参数，让注射器前进指定的量。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volume |  |  |  |  |  |  |  |  | Volume |  |  |  |  |  |  |  |
| Volume |  |  |  |  |  |  |  |  | Volume |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - STOP_MOTOR

注射器停止推进或后退，命令包含字段如下：

- Request

向泵端发送一个空的数据包。

- Response

正常返回：泵端返回一个空的数据包。

  - GET_RIGHT_AREA_SCREEN_VALUE

读屏幕Home右侧内容，命令包含字段如下：

- Request

向泵端发送一个空的数据包。

- Response

正常返回：泵端返回一个自定义字段数据包，包含阻塞等级，品牌，尺寸，累积量(内容为字符串UTF8编码)。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阻塞等级（10字节字符串utf8） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品牌（20字节字符串utf8） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 尺寸（10字节字符串utf8） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 累积量（10字节字符串utf8） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_CURSOR_POS_IN_SCREEN

读取屏幕光标位置，命令包含字段如下：

- Request

向泵端发送一个空的数据包。

- Response

正常返回：泵端返回一个自定义字段数据包，包含光标所在行,列和屏幕ID。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Row |  |  |  |  |  |  |  |  | Column |  |  |  |  |  |  |  |
| Screen ID |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - ISFCTMODE

查询泵是否在FCT模式，命令包含字段如下：

- Request

向泵端发送一个自定义字段。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Role（1: Main board,0:UI board） |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个自定义字段。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Role（1: Main board,0:UI board） |  |  |  |  |  |  |  |  | 1:yes ; 0:no |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_TESTCASE_COUNT

查询FCT测试用例数量，命令包含字段如下：

- Request

向泵端发送一个自定义字段。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Role（1: Main board,0:UI board） |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个自定义字段。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Role（1: Main board,0:UI board） |  |  |  |  |  |  |  |  | Test Case Count |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_TESTCASE_ITEM

获取FCT测试用例名称，命令包含字段如下：

- Request

向泵端发送一个自定义字段，包含一个字节的用例索引。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Role（1: Main board,0:UI board） |  |  |  |  |  |  |  |  | Test Case Index |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个自定义字段，包含测试用例索引，用例名称最大长度，用例名称。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Role（1: Main board,0:UI board） |  |  |  |  |  |  |  |  | Test Case Index |  |  |  |  |  |  |  |
| Test Case Name Length=? |  |  |  |  |  |  |  |  | Case Name |  |  |  |  |  |  |  |
| Case Name…… |  |  |  |  |  |  |  |  | Case Name…… |  |  |  |  |  |  |  |

  - GET_TESTCASE_HINT

获取FCT测试用例提示信息，命令包含字段如下：

- Request

向泵端发送一个自定义字段，包含一个字节的用例索引。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Role（1: Main board,0:UI board） |  |  |  |  |  |  |  |  | Test Case Index |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个自定义字段，包含测试用例索引，提示信息长度(可变长度)，提示信息。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Role（1: Main board,0:UI board） |  |  |  |  |  |  |  |  | Test Case Index |  |  |  |  |  |  |  |
| Test Case Hint Length=? |  |  |  |  |  |  |  |  | Hint Message |  |  |  |  |  |  |  |
| Hint Message |  |  |  |  |  |  |  |  | Hint Message... |  |  |  |  |  |  |  |

  - TRIGGER_TESTCASE_ITEM

执行FCT测试用例，命令包含字段如下：

- Request

向泵端发送一个自定义字段，包含一个字节的Role及一个字节的用例索引。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=0x0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Role（1: Main board,0:UI board） |  |  |  |  |  |  |  |  | Test Case Index |  |  |  |  |  |  |  |

- Response

正常返回：泵端返回一个自定义字段，包含测试用例索引，执行结果，详细信息长度，详细信息（详细信息最大不能超过128字节，不足补0）。

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据长度=? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Role（1: Main board,0:UI board） |  |  |  |  |  |  |  |  | Test Case Index |  |  |  |  |  |  |  |
| Result(0:False 1:True) |  |  |  |  |  |  |  |  | Detail Info Length=? |  |  |  |  |  |  |  |
| Detail Info |  |  |  |  |  |  |  |  | Detail Info …… |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录

  - Scale Value

| None | 0x00 |
| --- | --- |
| 10 | 0x01 |
| 100 | 0x02 |
| 1000 | 0x03 |
| 10000 | 0x04 |
| 100000 | 0x05 |

  - Infusion Rate Unit

| ug/kg/min | 0x00 |
| --- | --- |
| mg/kg/h | 0x01 |
| mL/h | 0x02 |

  - Volume Unit

| mL | 0x00 |
| --- | --- |

  - Language

| English | 0x00 |
| --- | --- |
| Chinese | 0x01 |
| Spanish | 0x02 |
| Portuguese | 0x03 |

* The enumeration is not applicable for Graseby C9LVP, which will get the region and language index from the pump.

  - Encode

| ASCII | 0x00 |
| --- | --- |
| UTF-8 | 0x01 |
| Unicode(16) | 0x02 |

  - Error No

| 0x00 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | 命令未定义 | 产品不支持命令 |
| 0x02 | 命令格式错误 | 命令中包含的字段不完整 |
| 0x03 | 字段参数格式错误 | 字段中参数不符合要求 |
| 0x04 | 包格式错误 | 包的格式不符合要求 |
| 0x05 | 泵端忙 | 正在输注 |
| 0x06 | Flash存储错误 | Flash读写错误 |
| 0x07 | 无效参数 | 传入的参数的值无效 |
| 0x08 | 权限不足 | 没有权限对泵端进行操作 |
| 0x09 | 远程控制失败 | 远程启动/停止失败 |

  - Checksum

从命令体的第一个字节开始至除Checksum自己外的最后一个字节进行CRC校验。

方法如下：

#define CRC32_SEED        0xFFFFFFFF

static const T_U32 crc32tab[] = {

0x00000000L, 0x77073096L, 0xee0e612cL, 0x990951baL,

0x076dc419L, 0x706af48fL, 0xe963a535L, 0x9e6495a3L,

0x0edb8832L, 0x79dcb8a4L, 0xe0d5e91eL, 0x97d2d988L,

0x09b64c2bL, 0x7eb17cbdL, 0xe7b82d07L, 0x90bf1d91L,

0x1db71064L, 0x6ab020f2L, 0xf3b97148L, 0x84be41deL,

0x1adad47dL, 0x6ddde4ebL, 0xf4d4b551L, 0x83d385c7L,

0x136c9856L, 0x646ba8c0L, 0xfd62f97aL, 0x8a65c9ecL,

0x14015c4fL, 0x63066cd9L, 0xfa0f3d63L, 0x8d080df5L,

0x3b6e20c8L, 0x4c69105eL, 0xd56041e4L, 0xa2677172L,

0x3c03e4d1L, 0x4b04d447L, 0xd20d85fdL, 0xa50ab56bL,

0x35b5a8faL, 0x42b2986cL, 0xdbbbc9d6L, 0xacbcf940L,

0x32d86ce3L, 0x45df5c75L, 0xdcd60dcfL, 0xabd13d59L,

0x26d930acL, 0x51de003aL, 0xc8d75180L, 0xbfd06116L,

0x21b4f4b5L, 0x56b3c423L, 0xcfba9599L, 0xb8bda50fL,

0x2802b89eL, 0x5f058808L, 0xc60cd9b2L, 0xb10be924L,

0x2f6f7c87L, 0x58684c11L, 0xc1611dabL, 0xb6662d3dL,

0x76dc4190L, 0x01db7106L, 0x98d220bcL, 0xefd5102aL,

0x71b18589L, 0x06b6b51fL, 0x9fbfe4a5L, 0xe8b8d433L,

0x7807c9a2L, 0x0f00f934L, 0x9609a88eL, 0xe10e9818L,

0x7f6a0dbbL, 0x086d3d2dL, 0x91646c97L, 0xe6635c01L,

0x6b6b51f4L, 0x1c6c6162L, 0x856530d8L, 0xf262004eL,

0x6c0695edL, 0x1b01a57bL, 0x8208f4c1L, 0xf50fc457L,

0x65b0d9c6L, 0x12b7e950L, 0x8bbeb8eaL, 0xfcb9887cL,

0x62dd1ddfL, 0x15da2d49L, 0x8cd37cf3L, 0xfbd44c65L,

0x4db26158L, 0x3ab551ceL, 0xa3bc0074L, 0xd4bb30e2L,

0x4adfa541L, 0x3dd895d7L, 0xa4d1c46dL, 0xd3d6f4fbL,

0x4369e96aL, 0x346ed9fcL, 0xad678846L, 0xda60b8d0L,

0x44042d73L, 0x33031de5L, 0xaa0a4c5fL, 0xdd0d7cc9L,

0x5005713cL, 0x270241aaL, 0xbe0b1010L, 0xc90c2086L,

0x5768b525L, 0x206f85b3L, 0xb966d409L, 0xce61e49fL,

0x5edef90eL, 0x29d9c998L, 0xb0d09822L, 0xc7d7a8b4L,

0x59b33d17L, 0x2eb40d81L, 0xb7bd5c3bL, 0xc0ba6cadL,

0xedb88320L, 0x9abfb3b6L, 0x03b6e20cL, 0x74b1d29aL,

0xead54739L, 0x9dd277afL, 0x04db2615L, 0x73dc1683L,

0xe3630b12L, 0x94643b84L, 0x0d6d6a3eL, 0x7a6a5aa8L,

0xe40ecf0bL, 0x9309ff9dL, 0x0a00ae27L, 0x7d079eb1L,

0xf00f9344L, 0x8708a3d2L, 0x1e01f268L, 0x6906c2feL,

0xf762575dL, 0x806567cbL, 0x196c3671L, 0x6e6b06e7L,

0xfed41b76L, 0x89d32be0L, 0x10da7a5aL, 0x67dd4accL,

0xf9b9df6fL, 0x8ebeeff9L, 0x17b7be43L, 0x60b08ed5L,

0xd6d6a3e8L, 0xa1d1937eL, 0x38d8c2c4L, 0x4fdff252L,

0xd1bb67f1L, 0xa6bc5767L, 0x3fb506ddL, 0x48b2364bL,

0xd80d2bdaL, 0xaf0a1b4cL, 0x36034af6L, 0x41047a60L,

0xdf60efc3L, 0xa867df55L, 0x316e8eefL, 0x4669be79L,

0xcb61b38cL, 0xbc66831aL, 0x256fd2a0L, 0x5268e236L,

0xcc0c7795L, 0xbb0b4703L, 0x220216b9L, 0x5505262fL,

0xc5ba3bbeL, 0xb2bd0b28L, 0x2bb45a92L, 0x5cb36a04L,

0xc2d7ffa7L, 0xb5d0cf31L, 0x2cd99e8bL, 0x5bdeae1dL,

0x9b64c2b0L, 0xec63f226L, 0x756aa39cL, 0x026d930aL,

0x9c0906a9L, 0xeb0e363fL, 0x72076785L, 0x05005713L,

0x95bf4a82L, 0xe2b87a14L, 0x7bb12baeL, 0x0cb61b38L,

0x92d28e9bL, 0xe5d5be0dL, 0x7cdcefb7L, 0x0bdbdf21L,

0x86d3d2d4L, 0xf1d4e242L, 0x68ddb3f8L, 0x1fda836eL,

0x81be16cdL, 0xf6b9265bL, 0x6fb077e1L, 0x18b74777L,

0x88085ae6L, 0xff0f6a70L, 0x66063bcaL, 0x11010b5cL,

0x8f659effL, 0xf862ae69L, 0x616bffd3L, 0x166ccf45L,

0xa00ae278L, 0xd70dd2eeL, 0x4e048354L, 0x3903b3c2L,

0xa7672661L, 0xd06016f7L, 0x4969474dL, 0x3e6e77dbL,

0xaed16a4aL, 0xd9d65adcL, 0x40df0b66L, 0x37d83bf0L,

0xa9bcae53L, 0xdebb9ec5L, 0x47b2cf7fL, 0x30b5ffe9L,

0xbdbdf21cL, 0xcabac28aL, 0x53b39330L, 0x24b4a3a6L,

0xbad03605L, 0xcdd70693L, 0x54de5729L, 0x23d967bfL,

0xb3667a2eL, 0xc4614ab8L, 0x5d681b02L, 0x2a6f2b94L,

0xb40bbe37L, 0xc30c8ea1L, 0x5a05df1bL, 0x2d02ef8dL

};

T_U32 CalcCRC32Partial(const T_U8 *bufPtr, T_S32 size, T_U32 crc32)

{

T_S32 i;

for (i = 0; i < size; i++)

{

crc32 = crc32tab[(crc32 ^ bufPtr[i]) & 0xff] ^ (crc32 >> 8);

}

return crc32;

}

  - Dose Unit

| mcg/kg/h | 0x00 |
| --- | --- |
| mg/kg/h | 0x01 |
| mcg/kg/min | 0x02 |
| mg/kg/min | 0x03 |

  - Weight Unit

| kg | 0x00 |
| --- | --- |
|  | 0x01 |
|  | 0x02 |

  - Drug Solution Unit

| mg | 0x00 |
| --- | --- |
|  | 0x01 |
|  | 0x02 |

  - Drug Mass Unit

| g | 0x00 |
| --- | --- |
| mg | 0x01 |
| ug | 0x02 |

  - File Type

| Main Pump firmware | 0x00 | bootloader |
| --- | --- | --- |
| UI Pump firmware | 0x01 | bootloader |
| Logo File | 0x02 | bootloader |
| Font Lib | 0x03 | bootloader |
| Safety Pump firmware | 0x04 | bootloader |

  - Send File Result

| Fail | 0x00 |
| --- | --- |
| Success | 0x01 |
| Cancel | 0x02 |

  - Pump Mode

| Normal | 0x00 |
| --- | --- |
| Bootloader | 0x01 |

  - Firmware Type

| Main/Slave Firmware | 0x00 |
| --- | --- |
| UI/Master Firmware | 0x01 |
| Main/Slave Bootloader | 0x02 |
| UI/Master Bootloader | 0x03 |
| UI/Master Flash Data | 0x04 |
| Main/Slave Flash Data | 0x05 |
| Drug Library | 0x06 |
| Main Preset Syringe Data | 0x07 |
| Voice Image | 0x08 |
| Safety Firmware | 0x09 |
| Safety Bootloader | 0x0A |

  - Pressure Level

| Level1 | 0x00 |
| --- | --- |
| Level2 | 0x01 |
| Level3 | 0x02 |
| Level4 | 0x03 |
| Level5 | 0x04 |

  - Infusion Mode

| 速率模式 | 0x00 |  |
| --- | --- | --- |
| 时间模式 | 0x01 |  |
| 体重模式 | 0x02 |  |
| 多速率模式 | 0x03 |  |
| 基本模式 | 0x10 | LVP |
| LVP体重模式 | 0x11 | LVP |
| LVP多速率模式 | 0x12 | LVP |
| 梯度模式 | 0x13 | LVP |
| 步进模式 | 0x14 | LVP |
| 基本模式-次级输注 | 0x1A | LVP，输注过程中 |
| LVP体重模式-次级输注 | 0x1B | LVP，输注过程中 |

  - Reset Command in SPI Flash

| C9 Reset data | Value |
| --- | --- |
| Main 压力传感器校准值 | 0x00000001 |
| Main 尺寸传感器校准值 | 0x00000002 |
| Main 近空传感器校准值 | 0x00000004 |
| Main 电池阈值 | 0x00000008 |
| Main 压力校准时10个采集点参考值 | 0x00000010 |
| Main 注射器自校准值 | 0x00000020 |
| Main 注射器预设值 | 0x00000040 |
| Main 5档压力阈值 | 0x00000080 |
| Main ADC补偿值 | 0x00000100 |
| Main 注射器外径值 | 0x00000200 |
| Main自定义压力校准值 | 0x00000400 |
| UI 用户配置数据 | 0x00010000 |
| UI 工厂配置数据 | 0x00020000 |
| Reset All(LVP Temp) | 0xFFFFFFFFF |

| C9LVP Reset data | Value |
| --- | --- |
| 校准数据和日志 | 0x00000001 |
| 其他数据 | 0x00000002 |
| FCT数据 | 0x00000004 |

  - Brand

| Brand1 | 0x00 |
| --- | --- |
| Brand2 | 0x01 |
| Brand3 | 0x02 |
| Brand4 | 0x03 |
| Brand5 | 0x04 |
| Brand6 | 0x05 |
| Brand7 | 0x06 |
| Brand8 | 0x07 |
| Brand9 | 0x08 |
| Brand10 | 0x09 |
| Brand11 | 0x0A |
| Brand12 | 0x0B |
| Brand13 | 0x0C |
| CustomBrand1 | 0x80 |
| CustomBrand2 | 0x81 |
| CustomBrand3 | 0x82 |
| CustomBrand4 | 0x83 |
| CustomBrand5 | 0x84 |

  - Power Status

| External | 0x00 |
| --- | --- |
| External + Battery | 0x01 |
| Battery | 0x02 |

  - Sensor Status

| NOT INSTALL | 0x00 |
| --- | --- |
| INSTALL | 0x01 |

  - Battery charge status

| Not charging | 0x00 |
| --- | --- |
| Charging | 0x01 |

  - Battery status

| Poweroff | 0x00 |
| --- | --- |
| Deplete | 0x01 |
| Low | 0x02 |
| One | 0x03 |
| Two | 0x04 |
| Three | 0x05 |

  - Rate Range

| rate_zero | 0x00 |
| --- | --- |
| rate_low | 0x01 |
| rate_middle | 0x02 |
| rate_high | 0x03 |

  - Sensor Mask

| Sensor | Value |  |
| --- | --- | --- |
| 压力传感器 | 0x01 | C9 |
| 尺寸传感器 | 0x02 | C9 |
| 门传感器 | 0x04 | LVP |
| 滴速传感器 | 0x08 | LVP |
| 气泡传感器 | 0x10 | LVP |
| 速度传感器 | 0x20 | LVP |
| WIFI | 0x40 | LVP |
|  | 0x80 |  |

  - Switch Mask

| Switch | Value |  |
| --- | --- | --- |
| 运行时编辑速率 | 0x01 | C9 |
| 启动后锁定/键盘锁 | 0x02 | C9 |
| 保存最后输注程序 | 0x04 | C9 |
| 夜间模式 | 0x08 | C9 |
| 品牌自动识别 | 0x10 | C9 |
| 药库 | 0x20 | C9，LVP |
| 按键音 | 0x40 | LVP |
| 滴速传感器 | 0x80 | LVP |
| 使用KVO速率延时输注 | 0x100 | LVP |
| 延时输注 | 0x200 | LVP |

  - Switch Status

| Off | 0x00 |
| --- | --- |
| On | 0x01 |

  - Alarm level

| Alarm level | Value |
| --- | --- |
| LEVEL_NONE | 0x00 |
| LEVEL_ALERT | 0x01 |
| LEVEL_LOWEST | 0x02 |
| LEVEL_LOW | 0x03 |
| LEVEL_HIGH | 0x04 |
| LEVEL_SYS | 0x05 |

  - Region

| CHINA_MAINLAND | 0x00 |
| --- | --- |
| SOUTH_EAST_ASIA | 0x01 |
| INDIA | 0x02 |
| MIDDLE_EAST_ASIA | 0x03 |
| SOUTH_AMERICA | 0x04 |
| BRAZIL | 0x05 |

* The enumeration is not applicable for Graseby C9LVP, which will get the region and language index from the pump.

  - Drug Item Flag

| Deselect | 0x00 |
| --- | --- |
| Select | 0x01 |

  - Import/Export File Type

| Main SPI Data | 0x00 |
| --- | --- |
| UI SPI Data | 0x01 |

  - System Status

| Wait Power Up | 0x00 |
| --- | --- |
| Post | 0x01 |
| Stop | 0x02 |
| Pause | 0x03 |
| Run | 0x04 |
| Power Off | 0x05 |

  - Brand Level

| Preset | 0x00 |
| --- | --- |
| Custom | 0x01 |
| Error | 0x02 |

  - Pressure Sensor Type

| USO | 0x00 |
| --- | --- |
| DSO | 0x01 |

  - Secondary Infusion Complete Setting

| Alarm | 0x00 |
| --- | --- |
| Alert | 0x01 |
| None | 0x02 |

  - Infusion Near Complete Criteria

| By Time | 0x00 |
| --- | --- |
| By Volume | 0x01 |
| Off | 0x02 |

  - Air Detection Option

| Both | 0x00 |
| --- | --- |
| Single bubble | 0x01 |
| Multiple bubble | 0x02 |

  - Bubble Sensitivity

| Low | 0x00 |
| --- | --- |
| Medium | 0x01 |
| High | 0x02 |

  - Screen Type

| Safety | 0x00 |
| --- | --- |
| Maintenance | 0x01 |

  - Rate Unit

| mL/h | 0x00 |
| --- | --- |
| drops/min | 0x01 |

  - Weight Unit

| kg | 0x00 |
| --- | --- |
| lb | 0x01 |